О г л а в л е н и е

Введение	3

1. Проблема электромагнитной совместимости и механизм возникновения фликера	5

2. Моделирование как инструмент решения задач ЭМС	8

3. Анализ требований стандартов к характеристикам фликерметра	10

4. Разработка схемы замещения блоков фликерметра	14

5. Последовательность программной обработки мгновенных значений фликера	19

6. Результаты тестирования схемы замещения  блоков 1 — 4 фликерметра	20

7. Общие рекомендации по использованию модели фликерметра	24

Заключение	25

Литература	26

Приложение 1. Текст описания модели фликерметра и узлов для отладки на входном языке WinSPICE	28

Приложение 2. Расчеты на MathCAD 14	32

# Введение

В настоящее время виртуальные исследования при проектировании радиоэлектронных средств приобретают все большее значение. Они характеризуются низкой стоимостью, малыми временными и трудовыми затратами. Практическое использование моделирования требует разработки и тестирования самых разных моделей, в т.ч. и средств измерений. При построении моделей средств измерений следует ориентироваться на требования стандартов в части их функциональности и параметров, а также выполнять предписанное этими стандартами тестирование, используемое для проверки реальных образцов оборудования.

Данная дипломная работа носит исследовательский характер. Ее целью является разработка модели фликерметра, используемого для оценки влияния колебаний напряжения в электросетях переменного тока на стабильность светового потока, формируемого бытовыми и промышленными осветительными устройствами. Наличие фликера, т.е. мерцания светового потока, сверх допустимого уровня способно негативно влиять на зрение человека и приводить к преждевременному выходу из строя осветительных ламп независимо от их типа.

По этой причине проблема расчетной оценки уровня фликера является актуальной. В настоящее время проблема колебаний напряжения в питающей сети, приводящих к появлению фликера, отнесена к области электромагнитной совместимости. Это обусловлено принятым представлением об электросети, в особенности, обладающей распределенной структурой, как о среде распространения кондуктивных радиопомех от некоторых потребителей электроэнергии к осветительному оборудованию. По этой причине и ГОСТ Р 51317.4.15-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Фликерметр. Технические требования и методы испытаний» относят к стандартам ЭМС.

Работа состоит из нескольких частей. В первой главе рассматривается сущность проблемы электромагнитной совместимости, дается краткий обзор ее аспектов, рассматривается экспериментальный подход как основной, используемый в настоящее время. Во второй главе определяется значение моделирования как инструмента для решения задач ЭМС, обосновывает необходимость развития расчетных методов ЭМС. В третьей главе анализируются требования упомянутого стандарта к функциям блоков, входящих в фликерметр, на основе чего намечаются пути построения их моделей. В четвертой главе выполняется построение моделей для блоков фликерметра, для которых признано целесообразным схемное моделирование. Это те блоки, которые обеспечивают получение мгновенного значения фликера. В главе 5 предлагается последовательность программной обработки этих значений в целях получения кратковременных и длительных оценок фликера. В главе 6 приводятся результаты проверки калибровочных условий предложенной модели фликерметра, которые подтвердили ее применимость при решении задач в области ЭМС. Наконец, в главе 7 приводятся рекомендации по практическому использованию предложенной модели и повышению ее эффективности.

Работа выполнена в соответствии с утвержденным техническим заданиям на дипломное проектирование.

# 1. Проблема электромагнитной совместимости и механизм возникновения фликера

Радиоэлектроника имеет множество направлений развития, количество которых постоянно увеличивается. Проблема электромагнитной совместимости естественным образом вытекает из необходимости совместного функционирования значительного количества радиоэлектронных средств, которые могут взаимодействовать друг с другом через паразитные механизмы связи. Таким образом, оказывается, что проблема ЭМС должна учитываться и решаться на каждом этапе проектирования [1].

Практическая значимость обеспечения ЭМС состоит в том, что РЭС будут без сбоев функционировать в условиях воздействия радиопомех допустимого уровня, обычно задаваемого в техническом задании на разработку. Следовательно, неправомерно вести речь об ЭМС вообще, не конкретизируя условия и внешние воздействия, в которых она обеспечивается. Например, современные анализаторы спектра, являясь лабораторным оборудованием, очень хорошо защищены от наводок и излучаемых радиопомех, однако обычно в руководствах указывают недопустимость их установки вблизи источников сильных магнитных полей промышленной частоты, т.к. примененные схемные и конструктивные меры не способны обеспечить снизить формируемые ими наводки до приемлемого уровня. Следовательно, говорить об обеспечении ЭМС возможно только для конкретных уровней электромагнитных воздействий, в совокупности формирующих электромагнитную обстановку в месте предполагаемой эксплуатации РЭС. Поэтому обеспечение ЭМС неизбежно связано с численными характеристиками электромагнитных воздействий.

Степень нарушений функционирования РЭС из-за проблем ЭМС может быть разной, и она зависит от назначения устройства-рецептора. Может наблюдаться ухудшение радиоприема, сбои в функционировании блоков и устройств, прекращающиеся или не прекращающиеся при устранении мешающего сигнала, повреждение устройства при сильных воздействиях. Конечный результат такого нарушения может быть также разным, все зависит от степени ответственности функций, выполняемых РЭС.

В последнее время обеспечение ЭМС все чаще определяют как аспект функциональной безопасности [2], подчеркивая тем самым основной технический эффект грамотного решения проектных задач. Функциональная безопасность охватывает риски, обусловленные ошибками и сбоями при функционировании систем, устройств и аппаратов. Очевидно, что функциональная безопасность, связанная с теорией рисков и катастроф, определяется не только проблемами ЭМС, поэтому здесь выделяют группу вопросов, непосредственно связанных с электромагнитной совместимостью. Функциональная безопасность, определяемая ЭМС, не обеспечивается только ограничением помехоэмиссии, а является многоаспектной проблемой. При ее решении дополнительно принимаются во внимание:

— оценка электромагнитных возмущений, которым подвергается аппаратура;

— возможные результаты таких воздействий;

— помеховое взаимодействие узлов внутри одной системы;

— функции, которые могут быть нарушены внешними электромагнитными воздействиями;

— требуемый уровень стойкости к внешним воздействиям.

Таким образом, в инженерной среде важность проблемы обеспечения электромагнитной совместимости не только осознается, но и постоянно повышается.

Обычно различают три уровня электромагнитной совместимости — внуриаппаратную, внутрисистемную и межсистемную. Обеспечение внутриаппаратной ЭМС направлено на достижение такого уровня взаимодействия между узлами в пределах одного РЭС, при котором обеспечивается его стабильная работа без существенных нарушений. Обычно внутри РЭС действуют все известные механизмы паразитной взаимосвязи: индуктивный, емкостной, излучение электромагнитных волн. Анализ таких механизмов предполагает их первичное выявление с последующей количественной оценкой, причем оба этих этапа связаны с решением нетривиальных проектных задач, алгоритмы которого не могут быть полностью проработаны.

Обеспечение внутрисистемной и межсистемной электромагнитной совместимости обычно связывают с анализом кондуктивных и излучаемых радиопомех. Первые из них распространяются через свободное пространство, а вторые – в проводящей среде, в проводниках РЭС, имеющих общие цепи либо соответствующие паразитные связи. При анализе внутрисистемной ЭМС рассматривают взаимное воздействие блоков одной и той же системы. Если говорят о межсистемной ЭМС, то анализируют аналогичное взаимодействие составных частей разных систем.

Важно отметить, что ЭМС имеет еще один важный аспект — эргономический. Если вести речь о кондуктивных помех в электросетях, то распространение помех может приводить к значительному кратковременному изменению отдачи мощности для отдельных потребителей. В частности, наличие колебаний напряжения в электрической сети, вызванное циклическим функционированием мощных токопотребителей, вызывает мерцание светового потока, создаваемого осветительными приборами. Степень восприятия такого мерцания определяется с использованием измерительного прибора, называемого фликерметром. Настоящая работа посвящена разработке моделей отдельных блоков фликерметра и выработке алгоритма программной реализации статистической обработки, позволяющей определить кратковременную и длительную дозу фликера.

Наличие фликера, т.е. мерцания светового потока, создаваемого осветительным прибором, может приводить к повышению утомляемости глаз и даже к снижению зрения, поэтому его максимальное значение нормируется и должно измеряться. Для этого и используют фликеметры. Они позволяют предъявлять требования к стабильности амплитуды и формы питающих напряжений в электросетях с позиции эргономики искусственного освещения. Они представляют собой функционально и конструктивно законченные устройства, которые обычно могут определять кратковременную и длительную дозу фликера. В настоящей работе будет в основном рассматриваться кратковременная доза фликера.

Уровень фликера определяется колебаниями напряжения в питающей электросети. Такие колебания могут быть вызваны циклами подключения/отключения мощных нагрузок, импульсными помехами, нестабильностью характеристик источника электроэнергии. Например, при и подключении к бензогенератору больших нагрузочных мощностей возможны ситуации падения напряжения до 30%, вызванного инерционностью системы стабилизации вращающего момента. Высокоэнергетические импульсные помехи обычно связаны с работой на индукционные нагрузки, способные возвращать в питающую сеть значительные токи. При этом возможны превышения номинальных напряжений, которые при постоянном наличии значительно снижают срок службы осветительных ламп. Наконец, возможны ситуации, когда колебания сетевого напряжения вызваны внутренними причинами — изменением топологии электросети или состояния первичных источников энергии.

Если рассмотреть отношение осветительных устройств и питающей их электросети, то с позиции электромагнитной совместимости их можно считать двумя независимыми системами. Однако при этом от стабильности функционирования одной из них зависит равномерность другой за счет распространения по электросети различных аномалий питающего напряжения. Электросеть при этом можно рассматривать как некоторый «черный ящик», в котором указанные аномалии возникают случайным образом.

Возникает вопрос о классификации проблемы наличия фликера как относящейся к ЭМС, то, согласно изложенному, можно говорить о межсистемной электромагнитной совместимости. В данном случае мысленно в состав электросети включается и устройство, вызывающее колебания напряжения. Таким образом, электросеть, обладающая своими параметрами, должна рассматриваться как среда передачи кондуктивных радиопомех.

# 2. Моделирование как инструмент решения задач ЭМС

Основным к решению задач ЭМС в настоящее время остается экспериментальный подход, являющийся традиционным. Он относится к ЭМС в целом и состоит в том, что после завершения проектирования изготавливаются опытные образцы, которые подвергаются всестороннему лабораторному исследованию с использованием специальных измерительных средств.

Если говорить об излучаемых помехах, то экспериментальные исследования проводят на измерительных площадках либо в безэховых камерах [4]. Радиоэлектронное средство устанавливается на поворотный стол. В процессе его вращения для каждой частоты анализа путем селективных измерений определяется уровень формируемого радиошума. Многократные измерения позволяют получить спектральную маску, которая затем сопоставляется с предельно допустимым уровнем помехоэмиссии, который не должен быть превышен ни на одной частоте, причем РЭС должно работать в режиме, соответствующем максимальной помехоэмиссии.

Лабораторные исследования кондуктивных помех выполняются на всех портах РЭС, которыми оно подключается к другим устройствам. Принципы измерения в этом случае остаются теми же, однако режим работы порта задается специальной помощи специальной схемы. Исследование кондуктивных помех, распространяющихся в электрических сетях переменного тока, выполняется при помощи вспомогательных устройств, включаемых между сетью и измерителем, называемых эквивалентами сети. Они служат для согласования входа измерительного устройства с электросетью, его защиты от перенапряжений и нормирования условий проведения измерений.

В качестве измерительных средств для исследования кондуктивных и излучаемых радиопомех используются измерительные приемники и анализаторы спектра [5, 6]. Эти приборы должны иметь нормированные характеристики — полосу пропускания и параметры детектора. Это обеспечивает повторяемость и воспроизводимость результатов измерений.

Процесс оценки фликера отличается от привычной схемы измерения кондуктивных радиопомех тем, что вспомогательные устройства, а также измерительные приемники и анализаторы спектра не используются, а применяется фликерметр, непосредственно включаемый в электросеть. Таким образом, измерение фликера оказываются существенно проще, чем кондуктивных помех вообще.

Экспериментальные методы, несомненно, являясь предельно объективными, имеют ряд недостатков.

1. Они связаны с большими материальными затратами. Действительно, приборы, используемые при выполнении измерений в области ЭМС, обладают высокой стоимостью, поэтому на нормированный период эксплуатации начисляется значительная амортизация, которая частично включается в стоимость измерений.

2. Экспериментальные исследования могут привести к утечке информации, составляющей коммерческую тайну, поскольку вместе с экспериментальными образцами РЭС передается множество дополнительных сведений, а сами измерения обычно выполняются сторонними организациями.

3. Общие затраты времени на измерения по ЭМС составляют от 1 месяца и более.

Ввиду этого, развитие альтернативных подходов к решению задачи обеспечения ЭМС является важным с практической и теоретической точек зрения.

В последние два десятилетия моделирование прочно вошло в арсенал средств разработчиков РЭС. Оно позволяет выполнять исследования существенных свойств не при помощи физических образцов, а с использованием математических моделей [7], которые строятся на основе фундаментальных законов физики и радиоэлектроники.

Что касается сферы ЭМС, то на сегодняшний день моделирование только начинает использоваться при решении общих задач, в т.ч. при исследовании радиопомех [8, 9]. Основной проблемой здесь является отсутствие полностью проработанных методов формализации задач ЭМС общего характера. Исследование фликера в электрических сетях путем моделирования является одной из таких задач.

Сущность ее состоит в том, что строится модель электросети, учитывающая все необходимые свойства электросети как среды передачи кондуктивных радиопомех. Далее обосновывается использование той или иной структуры источника радиопомех и место его подключения в модели электросети. Здесь не должно возникать особых затруднений, т.к. на сегодняшний день имеется множество уже построенных и отработанных эквивалентных схем электросетей – от отдельных подъездов жилых домов до предприятий тяжелой промышленности [10].

Далее для проведения виртуальных исследований схема электросети подключается к модели фликерметра, построение которой и является целью дипломной работы. Моделирование всех составляющих такой схемы во временной области позволяет получить расчетную оценку кратковременной дозы фликера без проведения реальных измерений. Таким образом, удается избежать всех тех недостатков, которые свойственны экспериментальным исследованиям.

Правомерность практического использования моделей измерительных устройств вместо реальных может быть обеспечена только при построении адекватной модели, которая удовлетворяет всем контрольным тестам, проводимым при проверке реальных средств измерений. По этой причине в дипломное проектирование вынесены вопросы как разработки, так и тестирования модели фликерметра.

# 3. Анализ требований стандартов к характеристикам фликерметра

Фликер, представляющий собой пульсацию светового потока, определяется как «субъективное восприятие флуктуаций (быстрых колебаний) яркости освещения» [11]. Это явление физиологической помехи, визуально воспринимаемой пользователями электрических источников освещения, питаемых от источника вместе с другой мощной электрической нагрузкой, являющейся источником возникновения помех.

Как правило, фликер вызывается малыми колебаниями напряжения с частотой от 0,5 до 25 Гц. Уровень фликера зависит от типа источников света, а также от их конструкции. Наиболее чувствительными к колебаниям напряжения с точки зрения формирования светового потока являются мощные ртутные лампы, используемые для освещения больших пространств. В данном случае фликер не создает каких-либо существенных неудобств. Далее по уровню чувствительности следуют лампы накаливания и дневного света.

Рис. 1. Функциональная схема фликерметра по ГОСТ Р 51317.4.15-99

Основным документом, регламентирующим требования к устройству и функциональности фликерметров, является стандарт [12], представляющий собой адаптированную и дополненную версию документа МЭК 61000-4-15-97. Согласно [12], фликерметр должен иметь функциональную схему, приведенную на рис. 1.

В указанном стандарте приводится подробное описание каждого из узлов прибора, которые совместно выполняют две функции: моделирование реакции цепи «лампа-глаз-мозг» и статистический анализ фликера в реальном времени. Входной трансформатор должен быть рассчитан на широкий диапазон номинальных напряжений электросети, которые он преобразует к уровню, обеспечивающему нормальное функционирование прибора. Диапазон действующих значений входных напряжений лежит в интервале от 40 до 504 В. Трансформатор должен иметь полосу рабочих частот до 700 Гц.

В состав блока 1 входят генератор сигналов для калибровки прибора и преобразователь входного напряжения, который приводит усредненное среднеквадратичное значение входного напряжения основной частоты к внутреннему опорному уровню фликерметра. Таким образом, измерение фликера возможно вне зависимости от номинального напряжения электросети. В приборах с цифровой обработкой для приведения входного напряжения к опорному уровню используется усреднение входного напряжения в течение 60 с. Преобразователь входного напряжения должен обеспечивать сохранение относительных изменений напряжения на уровне, соответствующем входному напряжению.

В стандарте приводятся требования по быстродействию входного преобразователя. В частности, отмечается, что при ступенчатом изменении входного напряжения время изменения выходного напряжения от 10 до 90 % установившегося значения должно составлять 1 мин. Данное требование обеспечивается выбором интервала усреднения входного напряжения при приведении к опорному уровню. Также преобразователь входного напряжения должен иметь полосу пропускания, достаточную для правильного воспроизведения колебаний входного напряжения.

Генератор калибровочного сигнала должен формировать напряжение, модулированное меандром с частотой 2,94 Гц (погрешность установки не более ±1%) с глубиной модуляции 1 %. Модулируемое синусоидальное напряжение должно быть синфазно с напряжением питающей сети. Калибровка осуществляется при помощи специального индикатора, по которому устанавливается, что измеренный уровень восприимчивости на выходе блока 4 соответствует допуску для выбранного предела измерений.

Блок 2, квадратичный демодулятор, предназначен для воспроизведения колебаний нормированного входного напряжения, т.е. по сути его огибающей, с последующим возведением в квадрат для имитации характеристик осветительной лампы. Динамический диапазон блока 2 должен составлять до 150 % внутреннего опорного напряжения.

Блок 3 состоит из двух селективных фильтров, включенных последовательно, и переключателя пределов измерений. Наличие последнего в данном устройстве оправдано тем, что колебания напряжения на входе фликерметра могут иметь разную амплитуду, при этом необходимо, чтобы она лежала в пределах динамического диапазона и соответствовала чувствительности прибора. Как показано на рис. 1, фликерметр должен иметь пределы измерений, соответствующие относительному изменению напряжений %.

Первый селективный фильтр в блоке 3 предназначен для подавления постоянной составляющей выходного напряжения квадратичного демодулятора, а также переменной составляющей удвоенной частоты. Он должен содержать высокочастотное звено первого порядка, имеющее частоту среза 0,05 Гц по уровню -3 дБ, и низкочастотное звено, в качестве которого используется фильтр Баттерворта шестого порядка с частотой среза по уровню -3 дБ, равной 35 Гц.

Второй фильтр в блоке 3 является взвешивающим. Он моделирует частотную характеристику газонаполненной электрической лампы (220 Вт, 60 Вт) с биспиральной нитью накаливания в комбинации со зрительной системой человека при синусоидальном колебании напряжения. Частотная характеристика фильтра соответствует порогу восприимчивости человека к колебаниям светового потока. Операторная передаточная функция второго фильтра в составе блока 3 должна иметь вид  [12]:

,			(1)

где s — комплексный оператор Лапласа; K, λ, ω1, ω2, ω3, ω4 — постоянные коэффициенты, имеющие следующие значения: K = 1,74802; λ = 2π·4,05981; ω1 = 2π·9,15494; ω2 = 2π·2,27979; ω3 = 2π·1,22535; ω4 = 2π·21,9. Частная характеристика этого фильтра центрирована относительно 8,8 Гц.

Блок 4 содержит устройство квадратичной обработки и низкочастотный фильтр (детектор), а также цепи регулировки усиления, которые обеспечивают необходимый коэффициент передачи при разных пределах измерений. В блоке 4 возводятся в квадрат значения взвешенного сигнала фликера, что моделирует нелинейность характеристик восприятия мерцания мозгом. Устройство квадратичной обработки должно иметь необходимую чувствительность для всех пределов измерений в окрестности 8,8 Гц. Сглаживающий фильтр представляет собой RC-цепь с постоянной времени, 
равной 300 мс.

Восприятие фликера с учетом характеристик лампы, глаза и мозга человека моделируется нелинейной характеристикой, формируемой блоками 2, 3 и 4. Функционирование блока 3 основано на отображении кривой восприимчивости человека при синусоидальных колебаниях напряжения. При несинусоидальных и случайных колебаниях взвешивание достигается за счет блоков 3 и 4. Таким образом, рассмотренная цепь блоков обеспечивает правильное функционирование фликерметра при любых формах колебаний напряжения на входе, включая непериодические.

В [12] отмечается, что блоки 1 — 4 на рис. 1 характеризуются нормированной частотной характеристикой, которая должна выдерживаться при постоянном единичном значении фликера на выходе блока 4. Подробнее они рассмотрены ниже при тестировании схемы замещения узлов фликерметра.

Статистический анализ уровня фликера выполняется в блоке 5 в реальном времени и основан на разбиении дискретизации амплитуд. Для дискретизации должно использоваться не менее 6 бит, т.е. 64 классов при частоте опроса не менее 50 Гц. Интервалы уровней фликера, охватываемые текущим разбиением определяются положением переключателя пределов измерений. Для % уровень фликера F в единицах порога восприимчивости составляет F = 4, для остальных значений  он может быть найден исходя из того, что .

При обработке мгновенных значений уровня фликера могут использоваться кратковременный TS и длительный TI интервалы наблюдений, причем значение TI всегда кратно TS, т.е. , где N — натуральное число. В результате обработки в кратковременном интервале получают значение кратковременной дозы фликера PSt. Длительную дозу фликера PIt определяют как среднекубическое значение, рассчитанное для N последовательно определенных значений PSt. Значение TS выбирают из ряда 1, 5, 10, 15 мин. Оценка кратковременной дозы фликера PSt выполняется по взвешенным и сглаженным уровням фликера, которые были превышены в течение 0,1; 1; 3; 10; 50% времени за интервал наблюдения TS [12].

В схеме на рис. 1 на основном выходе формируется текущее значение кратковременной дозы фликера, которое обновляется последовательно для каждого интервала TS. В блок 5 входит узел управления, обеспечивающий установку режимов работы фликерметра и настройку временных интервалов анализа.

Функциональная схема фликерметра предполагает наличие у него ряда дополнительных выходов. На выходе 1 формируется огибающая среднеквадратичных значений, которая характеризует форму амплитудных колебаний входного напряжения, на выходе  2 — взвешенные колебания входного напряжения, используемые в основном для настройки блока 3 [12]. На выходе 3 получают значения относительных изменений ; этот выход предназначен для установки пределов измерений. Выход 4 предназначен для отображения результатов интегрирования мгновенных значений фликера в течение 1 мин., вход 5 — для регистрации мгновенных значений фликера для последующей обработки.

Из приведенного описания следует, что схемотехническое моделирование применимо к входному трансформатору и блокам 1 — 4. Также могут быть реализованы узлы интегрирования и извлечения квадратного корня. Схема замещения для первого из них строится аналогично усредняющим цепям, рассмотренным в [13]. Переключение пределов измерения в модели не требуется, поэтому в схеме замещения будет отсутствовать узел извлечения квадратного корня. Модель измерителя огибающей аналогична фрагменту предложенной в [14] схемы замещения детектора среднеквадратичных значений. Функции, возлагаемые на блок 5, могут быть реализованы программными методами в соответствии с приводимыми ниже рекомендациями.

Схемные модели радиоэлектронных средств обладают рядом свойств, в целом вытекающих из теории математического моделирования [7]. Для схемных моделей в общем случае понятие динамического диапазона не имеет смысла, что позволяет упростить модель удалением входного трансформатора. Калибровочный генератор 
(блок 1) и переключатель пределов измерений (блок 3) также исключаются из схемы замещения.

Таким образом, схемная часть модели фликерметра, формирующая на выходе мгновенные значения фликера, будет строиться с учетом указных упрощений и состоять из блоков 1 — 4 в схеме на рис. 1.

# 4. Разработка схемы замещения блоков фликерметра

Предлагаемая схема замещения блоков, моделирующих реакцию на фликер цепи «лампа — глаз — мозг», изображена на рис. 2.

Входное напряжение UВХ(t) может быть нормировано любой характеристикой, пропорциональной его усредненной амплитуде. Если в качестве нее выбрать среднее значение модуля входного напряжения, то в предположении малого изменения его амплитудного значения в течение каждого полупериода получим

,				(2)

где A — текущее значение амплитуды; T — период колебаний; f = 1/T — частота модулируемых колебаний;  — среднее значение за полупериод. Поскольку в данном случае модуляции подвергаются колебания промышленной частоты, то f = 50 Гц, 
T = 20 мс. Из изложенного выше следует, что для значений опорного уровня UОП(t) порядка единицы входной сигнал должен быть разделен на нормирующее напряжение, рассчитанное аналогичным методом с усреднением в течение TОП = 60 с. В произвольный момент времени t значение UОП(t) составит

.				(3)

Рис. 2. Схема замещения преобразователя входного напряжения и блоков 1 — 4 фликерметра, моделирующих цепь «лампа — глаз — мозг»

В схеме на рис. 2 функция расчета UОП(t) реализована следующим образом. Входной сигнал фликерметра через обеспечивающий операцию взятия модуля нелинейный источник напряжения, управляемый напряжением (НИНУН) B1, поступает на источник тока B3, управляемый напряжением (ИТУН), нагруженный на емкость C2 = 1 Ф. Емкость выполняет интегрирование токового сигнала; напряжение UC2(t) на ней будет равно интегралу модуля входного сигнала.

Аналогично функционирует цепь B2 — C1. Емкость С1 интегрирует токовый сигнал, равный модулю входного, запаздывающего на время, равное TОП, с формироваием напряжения UC1(t). Запаздывание сигнала обеспечивается линией задержки без потерь TL1, нагруженной на согласованное сопротивление R1 = ZD.

С учетом аддитивности интеграл (3) может быть рассчитан через разность значений UC2(t) и UC1(t). Собственно операция приведения к опорному уровню выполняется с помощью НИНУН B4, имеющего передаточную функцию

.					(4)

В последнем выражении коэффициент α обеспечивает вычисление нормированного напряжения при моделировании в начальный момент времени. Поскольку при нулевых начальных условиях UC1(0) = UC2(0) = 0, то . Значение α должно быть существенно меньше, чем значение интеграла в (3). Длительность установки значения опорного уровня и выходного напряжения UB4(t) будет равна TОП = 60 с. В течение этого времени усредненное значение UB4(t) будет асимптотически приближаться к установившемуся по гиперболическому закону.

Функция квадратичного демодулятора состоит в выделении огибающей и в возведении её в квадрат. Выделение огибающей осуществляется при помощи детекторной цепи, построенной на элементах RC, CD и RD с использованием пары управляемых ключей SW1 и SW2, выполняющих диодные функции и имеющих нулевой порог переключения. Когда напряжение на выходе НИНУН B4 становится больше, чем напряжение на емкости детектора, ключ SW1 отпирается и осуществляется заряд емкости CD. В противном случае открывается ключ SW2, обеспечивающий разряд емкости детектора. Таким образом, напряжение на емкости CD приближенно равно огибающей напряжения, учитывающей относительные колебания напряжения при модуляции. Обработка в квадратичном демодуляторе завершается возведением в квадрат напряжения огибающей, выполняемым НИНУН B5.

Выбор номиналов элементов детектора следует осуществлять на основе рекомендаций [14], где были рассмотрены основные методы моделирования основных типов детекторов измерительных приемников для исследований в области ЭМС. Для заданного значения CD сопротивление RC следует выбирать из условия RCCD<<1/f0, где f0 = 50 Гц. При построении модели использовались значения CD = 1 мкФ и RC = 80 Ом. Сопротивление RD должно определяться из соотношения RDC=(3…8)/f0, из которого получаем RD = 60…160 кОм. С учетом соизмеримости частот модулирующих и модулируемых синусоидальных колебаний значение RD целесообразно увеличить 
до 0,3…1 МОм для повышения качества выделения огибающей, что подтверждается результатами модлирования.

Первый фильтр в составе блока 3 является режекторным и имеет граничные частоты 0,05 и 35 Гц. Подавление низкочастотных составляющих выполняется при помощи RC-цепи СLF1 — RLF1. Номиналы элементов выбираются из условия , где fГР = 0,05 Гц, т.е. СLF1RLF1 = 3,1832 с. При тестировании модели использовались значения СLF1 = 1 Ф и RLF1 = 3,1832 Ом.

Подавление высокочастотных составляющих выполняется при помощи фильтра Баттерворта шестого порядка, реализованного в соответствии с рекомендациями [16] в виде трехкаскадной схемы, в которой операционные усилители заменены управляемыми напряжением источниками напряжения (ИНУН) с большим коэффициентом передачи (порядка 106…107). На рис. 2 в каскаде А1 такой источник имеет обозначение BF1. Стрелкой указано положительное направление управляющего напряжения.

В такой схеме усилительный элемент охвачен положительной и отрицательной обратными связями. Первая из них содержит реактивные элементы и обеспечивает спад частотной характеристики при максимальной равномерности полосы пропускания, свойственной фильтрам этого типа. Отрицательная обратная связь задает необходимый коэффициент усиления для каждого из каскадов, которые, согласно [15], для каскадов А1, А2 и А3, составляют K1 = 1,068; K2 = 1,586; K3 = 2,483. Структура этих каскадов идентична.

Емкости CF1 и CF2 и сопротивления RF1 и RF2 для всех каскадов имеют одни и те же номиналы C и R, которые определяются соотношением , причем fГР = 35 Гц, т.е. RC = 4,547·10-3 c. Сопротивление RF3 рассчитывается для каждого каскада через значение RF4 по формуле , где K — коэффициент усиления для данного каскада фильтра. При тестировании модели использовались значения CF1 = CF2 = 4,547 мкФ, RF1 = RF2 = RF4 1 кОм; значения RF3 для каскадов А1, А2, А3 составили 68; 586; 1483 Ом соответственно.

Функция ИНУН B6, разделяющего высокочастотный и низкочастотный фильтры, состоит также и в нормализации коэффициента усиления в полосе пропускания, который должен быть равен единице. Поэтому его передаточный коэффициент равен .

Схема замещения взвешивающего фильтра в блоке 3 может быть построена на основе анализа передаточной функции (1). Выполнив замену , её можно записать в следующем виде:

.		(5)

Здесь , ω — циклическая частота. Выражение (5) представляет собой комплексную амплитудно-частотную характеристику взвешивающего фильтра. Оно может быть представлено в виде произведения отдельных множителей, каждый из которых будет описать отдельное звено фильтра:

.	(6)

Введем обозначения ; ; ; . Тогда . Функции  и  имеют одинаковый вид и относятся к последовательным колебательным контурам, в которых выходное напряжение снимается с емкости. Действительно, если имеются сопротивление R, емкость C и индуктивность L, то комплексная передаточная функция последовательного колебательного контура  будет иметь вид

. 				(7)

Задавая значения RV1 = RV2 =10 Ом и сопоставляя структуру последнего уравнения с функциями  и , можно найти, что СV1 = 1,542 мФ, LV1 = 0,196 Гн, 
СV2 = 13,72 мФ, LV1 = 68,82 мГн.

Схема с передаточной функцией  может быть реализована по следующему принципу. Её выходное напряжение равно сумме входного и дополнительного, равного падению напряжения на индуктивности с номиналом LV3 = 1/ω2 = 69,81 мГн. Это нашло отражение в схеме на рис. 2. Выходной сигнал схемы определяется суммой входного сигнала источника B8 и источника B10. Для формирования токового сигнала, создающего падение напряжения на индуктивности, используется источник тока, управляемый напряжением (ИТУН) B9. Функция  реализуется аналогично при помощи индуктивности LV4 = K/ω1 = 30,39 мГн.

Квадратичная обработка перед детектированием сводится к возведению в квадрат сигнала на выходе взвешивающего фильтра. Эта функция выполняется НИНУН B11. Детектор, представляющий собой фильтр верхних частот первого порядка, состоит из емкости CHF1 и сопротивления RHF1. Их произведение равно 0,3 с. При тестировании модели использовались значения CHF1  = 1 Ф и RHF1 = 0,3 Ом.

Функция ИНУН B12 заключается в нормировке мгновенного значения фликера (уровня восприимчивости) единичным значением для амплитудной модуляции синусоидальным сигналом с частотой 8,8 Гц для заданного соотношения . Нормировка определяется коэффициентом передачи данного источника.

Все резисторы и источники напряжения, не упомянутые в приведенном описании, предназначены соответственно для обеспечения замкнутости контуров протекания токов источников напряжения и развязки каскадов в модели.

Тестирование модели блоков 1 – 4 фликерметра выполнено в разделе 6 диплома.

# 5. Последовательность программной обработки мгновенных значений фликера

На выходе схемы, приведенной на рис. 2, при моделировании формируется мгновенное значение фликера. Дальнейшая обработка предполагает расчет кратковременной и, при необходимости, длительной дозы фликера.

Для выполнения обработки из сформированного системой моделирования массива данных с периодом по времени TD, соответствующем частоте дискретизации fD, осуществляется выборка данных. Кратковременная доза фликера определяется для фиксированного интервала времени TS, поэтому общий объем выборки составит N = TS/TD.

Далее осуществляется дискретизация значений выборки по уровню в соответствии с необходимой разрядностью K. Для её проведения задаются минимальное AMIN и AMAX максимальное значения, определяющие границы интервала, для которого выполняется дискретизация. При выборе AMIN и AMAX следует руководствоваться уровнем варьирования значений фликера в пределах выборки. Далее вводят шаг дискретизации по уровню .

Дискретизация по уровню выполняется путем округлений каждого значения из выборки до ближайшего значения . Одновременно должно быть подсчитано количество элементов выборки ni, округленных до каждого уровня Ai. Уровни Ai следуют строго в порядке возрастания. Очевидно, что . Это позволяет использовать значения ni для относительного отсчета времени.

Для расчета кратковременной дозы фликера необходимо вычислить ряд значений фликера, превышенных в течение δ % времени. Для этого необходимо решить относительно k уравнение

,					(7)

с максимальным приближением к указанному равенству и округлением k до ближайшего целого значения. При программной реализации в целях поиска решения возможно последовательное уменьшение значения k. Далее  искомый уровень фликера, соответствующий δ, рассчитывается по формуле .

С учетом того, что значения δ составляют монотонную последовательность (0,1; 0,7; 1; 1,5; 2,2; 3; 4; 6; 8; 10; 13; 17; 30; 50; 80 %), уменьшая значение k в последнем уравнении, можно найти соответствующие им уровни фликера за единичный цикл.

Далее в соответствии с формулами [12] выполняется расчет кратковременной дозы фликера с учетом сглаживания. Если необходимо вычислить длительную дозу фликера, то предварительно формируют массив значений кратковременной дозы фликера, используя описанную обработку для выборок, взятых в последовательных интервалах времени длительностью TS.

Таким образом, программная обработка для реализации функций блока 5 схемы на рис. 1 сводится к анализу и преобразованию массивов данных, содержание которых определяется задачами моделирования в целом.

# 6. Результаты тестирования схемы замещения 
блоков 1 — 4 фликерметра

Стандарт [12] предусматривает следующие основные контрольные аспекты для фликерметров как измерительных приборов:

— проверку обобщенных частотных характеристик блоков 1 — 4;

— комплексную проверку трактов прибора с получением значений кратковременной дозы фликера с использованием статистической обработки;

— определение динамического диапазона, прибора в единицах относительного изменения , для которого выполняется требование по погрешности измерения кратковременной дозы фликера.

Рис. 3. Амплитудно-частотная характеристика фильтра 1 блока 3, полученная по результатам моделирования

Идеальность схемных моделей и средств моделирования нивелирует последний из указанных аспектов [7]. Второй из них ориентирован на полное тестирование фликерметра, включая блок статистической обработки. С учетом детерминированного характера математических операций при программной реализации статистической обработки следует ожидать, что модель фликерметра будет правильно функционировать, если будет выполнен первый из отмеченных контрольных аспектов.

Перед получением обобщенных частотных характеристик целесообразно проверить соответствие фильтров 1 и 2 в блоке 3 приведенному выше описанию с учетом рассчитанных номиналов элементов в схеме замещения. Согласно результатам моделирования, проводившегося в программе WinSPICE 1.03.02, амплитудно-частотная характеристика первого фильтра блока 3 на рис. 1 имеет вид, представленный на рис. 3, из которого следует, что в полосе пропускания режекторный фильтр имеет максимально равномерную характеристику. Граничные частоты по уровню -3 дБ соответствуют требуемым — 0,05 и 35 Гц.

Аналогично, путем моделирования может быть найдена частотная характеристика взвешивающего фильтра. Расчетный её вид, полученный на основе (5), приведен на рис. 4. Аналогичная характеристика, полученная по результатам моделирования, приведена на рис. 5. Из сопоставления характеристик на рис. 4 и 5 следует идентичность схемной реализации заданному математическому описанию.

Рис. 4. Расчетная амплитудно-частотная характеристика взвешивающего фильтра

В стандарте [12] обобщенные частотные характеристики блоков 1 — 4 задаются в табличном виде как значения относительного отклонения , при котором обеспечивается единичный уровень фликера для заданной частоты моделирующего синусоидального либо прямоугольного сигнала типа меандр. Эти характеристики вместе с экспериментально полученными значениями фликера и , при которых обеспечивается его единичный уровень, а также абсолютными и относительными погрешностями сведены в таблице 1. В столбцах цифры, расположенные слева, относятся к модуляции гармоническим сигналом, а расположенные справа — к модуляции сигналом формы меандр.

Рис. 5. Амплитудно-частотная характеристика взвешивающего фильтра, полученная в результате моделирования

Результатом выполнения моделирования являлось усредненное мгновенное значение фликера, по которой на основе соотношения  рассчитывалось значение , при котором обеспечивается единичный уровень фликера. Соотношение  сохраняется и для модуляции сигналом типа меандр, что было подтверждено моделированием. Абсолютная погрешность определялась как разность найденного и заданного значений . Предельно допустимая погрешность [12] значения  составляет ±5%.

Таблица 1. Нормированная частотная характеристика блоков 1 — 4 фликерметра 
при единичном уровне фликера на выходе и значения,
 полученные по результатам моделирования и расчета

| Частота, Гц | Номинал , % (син./меандр) | Значения по результатам моделирования (син./меандр) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уровень фликера | Расч. знач. ,% | Погрешность |  |
|  |  |  |  | абсолют., % | относит., ед. |
| 0,5 | 2,340/0,514 | 0,910/0,918 | 2,452/0,536 | +0,112/+0,022 | +0,048/+0,044 |
| 1,0 | 1,432/0,471 | 0,980/0,933 | 1,447/0,488 | +0,015/+0,017 | +0,010/+0,035 |
| 1,5 | 1,080/0,432 | 0,994/0,952 | 1,083/0,443 | +0,003/+0,024 | +0,003/+0,025 |
| 2,0 | 0,882/0,401 | 1,019/0,971 | 0,874/0,407 | -0,008/+0,006 | -0,009/+0,015 |
| 2,5 | 0,754/0,374 | 1,044/0,981 | 0,738/0,378 | -0,016/+0,004 | -0,021/+0,010 |
| 3,0 | 0,654/0,355 | 1,055/0,997 | 0,637/0,356 | -0,017/+0,001 | -0,026/+0,002 |
| 3,5 | 0,568/0,345 | 1,059/1,020 | 0,552/0,348 | -0,016/-0,003 | -0,028/-0,010 |
| 4,0 | 0,500/0,333 | 1,064/1,030 | 0,485/0,328 | -0,015/-0,005 | -0,031/-0,015 |
| 4,5 | 0,446/0,316 | 1,072/1,042 | 0,431/0,310 | -0,015/-0,006 | -0,034/-0,020 |
| 5,0 | 0,398/0,293 | 1,061/1,067 | 0,386/0,284 | -0,013/-0,009 | -0,029/-0,032 |
| 5,5 | 0,360/0,269 | 1,062/1,070 | 0,349/0,260 | -0,011/-0,009 | -0,030/-0,033 |
| 6,0 | 0,328/0,249 | 1,060/1,073 | 0,319/0,240 | -0,009/-0,009 | -0,029/-0,035 |
| 6,5 | 0,300/0,231 | 1,040/1,075 | 0,294/0,223 | -0,006/-0,008 | -0,019/-0,036 |
| 7,0 | 0,280/0,217 | 1,032/1,058 | 0,276/0,211 | -0,004/-0,006 | -0,016/-0,028 |
| 7,5 | 0,266/0,207 | 1,029/1,045 | 0,262/0,202 | -0,004/-0,005 | -0,014/-0,022 |
| 8,0 | 0,256/0,201 | 1,018/1,086 | 0,254/0,193 | -0,002/-0,008 | -0,009/-0,040 |
| 8,8 | 0,250/0,199 | 1,000/1,082 | 0,250/0,191 | 0,000/-0,008 | 0,000/-0,039 |
| 9,5 | 0,254/0,200 | 0,988/1,064 | 0,256/0,194 | +0,002/-0,006 | +0,006/-0,031 |
| 10,0 | 0,260/0,205 | 0,993/1,048 | 0,261/0,200 | +0,001/-0,005 | +0,004/-0,023 |
| 10,5 | 0,270/0,213 | 0,995/1,024 | 0,271/0,210 | +0,001/-0,003 | +0,003/-0,012 |
| 11,0 | 0,282/0,223 | 0,987/1,010 | 0,284/0,222 | +0,002/-0,001 | +0,007/-0,005 |
| 11,5 | 0,296/0,234 | 0,980/1,012 | 0,299/0,232 | +0,003/-0,002 | +0,010/-0,010 |
| 12,0 | 0,312/0,246 | 0,971/1,018 | 0,317/0,244 | +0,005/-0,002 | +0,015/-0,009 |
| 13,0 | 0,348/0,275 | 0,965/1,022 | 0,354/0,272 | +0,006/-0,003 | +0,018/-0,011 |
| 14,0 | 0,388/0,308 | 0,958/1,026 | 0,396/0,304 | +0,008/-0,004 | +0,022/-0,013 |
| 15,0 | 0,432/0,344 | 0,950/1,024 | 0,443/0,340 | +0,011/-0,004 | +0,026/-0,012 |
| 16,0 | 0,480/0,376 | 0,944/1,026 | 0,494/0,371 | +0,014/-0,005 | +0,029/-0,013 |
| 17,0 | 0,530/0,413 | 0,938/1,022 | 0,547/0,409 | +0,017/-0,004 | +0,033/-0,011 |
| 18,0 | 0,584/0,452 | 0,931/1,016 | 0,605/0,448 | +0,021/-0,004 | +0,036/-0,008 |
| 19,0 | 0,640/0,498 | 0,926/1,009 | 0,665/0,496 | +0,025/-0,002 | +0,039/-0,004 |
| 20,0 | 0,700/0,546 | 0,921/1,001 | 0,729/0,546 | +0,029/0,000 | +0,042/0,000 |
| 21,0 | 0,760/0,586 | 0,915/0,990 | 0,795/0,589 | +0,035/+0,003 | +0,045/+0,005 |
| 22,0 | 0,824/0,604 | 0,917/0,982 | 0,860/0,610 | +0,036/-0,006 | +0,044/+0,009 |
| 23,0 | 0,890/0,680 | 0,918/0,967 | 0,929/0,692 | +0,039/+0,025 | +0,044/+0,017 |
| 24,0 | 0,962/0,743 | 0,920/0,951 | 1,003/0,762 | +0,041/+0,019 | +0,043/+0,025 |
| 25,0 | 1,042/—— | 0,926/—— | 1,083/—— | +0,041/—— | +0,039/—— |

Рис. 6. Полученные зависимости отношения  [%] от частоты модулирующих колебаний для единичного мгновенного значения фликера

Зависимости  для единичного уровня мгновенного значения фликера, полученные по результатам моделирования, приведены на рис. 6. Нижние графики соотносятся с левой осью ординат и соответствуют синусоидальной модуляции, верхние — с правой осью ординат и соответствуют модуляции меандром. Непрерывный и пунктирный графики характеризуют полученные зависимости , остальные устанавливают границы допуска на значения . Сетка относится к левой оси ординат.

Из таблицы 1 и графика на рис. 6 следует, что обобщенные частотные характеристики схемной части модели фликерметра соответствуют заданным [12] с погрешностью не более допустимой. Это подтверждает правильность построения моделей блоков 1 — 4 фликерметра.

# 7. Общие рекомендации по использованию модели фликерметра

По результатам разработки и исследования модели фликерметра можно сформулировать следующие рекомендации.

1. Для получения кратковременных оценок значения фликера следует выполнить многократное моделирование системы «испточник фликера – электросеть – модель фликерметра», затем выполнить математическую обработку в соответствии с описанием в разделе 5.

2. Схему, подвергаемую моделированию, можно упростить, если из нее исключить узел нормирования входного напряжения. Для этого моделирование следует проводить в предположении, что входное напряжение имеет исходно единичное номинальное значение.

3. Схема блоков 1 – 4 фликерметра содержит ряд фильтров, в которых в начале цикла моделирования текут переходные процессы. Постоянная времени выходного сглаживающего фильтра в блоке 4 составляет 0,3 с, следовательно, съем показаний по модели следует начинать не ранее чем через 1,5 с.

4. Сопряжение схемной и программной части модели следует осуществить передачей в последнюю массива значений фликера, сформированного выборкой через равные интервалы времени.

5. В значительной части задач, требующих оценки уровня фликера, можно использовать метод «наихудшего случая», который предполагает установку параметров электросети и источника помех, соответствующих наибольшему значению фликера.

# Заключение

По результатам выполнения дипломного проектирования можно сделать следующие выводы.

1. Анализ современного состояния и значимости проблемы электромагнитной совместимости свидетельствует о том, что использование моделирования для решения задач ЭМС способно снизить временные, финансовые затраты, а также повысить качество проектных решений за счет проведения большего объема исследований.

2. В ходе дипломного проектирования на основе анализа требований, предъявляемых к функционированию фликерметра, была разработана схемная модель его отдельных узлов, а также общая последовательность программной обработки, необходимой для статистического накопления информации о фликере при исследованиях конкретной сети.

3. Выполнено исследование свойств схемной части модели фликерметра, результаты которого подтвердили возможность использования предложенных моделей в качестве виртуального измерительного средства исходя из выполнения калибровочных условий, предусмотренных ГОСТ Р 51317.4.15-99.

4. Сформулированы рекомендации по практическому применению разработанной модели фликерметра, позволяющие повысить эффективность ее использования.

5. Модель фликерметра проработана до уровня, достаточного для ее использования при решении задач в области электромагнитной совместимости.

В приложении 1 приводятся тексты символьного ввода данных для WinSPICE, описывающие блоки 1 – 4 фликерметра.

В приложении 2 приводятся расчеты, выполненные в системе MathCAD 14 (расчет амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик для взвешивающего фильтра с центральной частотой 8,8 Гц).

# Литература

- Уильямс Т. ЭМС для разработчиков продукции. — Пер. с англ. Кармашева В.С., Кечиева Л.Н. — М.: Издательский дом «Технологии», 2003. —540 с.

- Бурутин А.Г., Балюк Н.В., Кечиев Л.Н. Электромагнитные эффекты среды и функциональная безопасность радиоэлектронных систем вооружения. — Технологии ЭМС, №1 (32) — М.: ООО Издательский дом «Технология», 2010. — с.3-27.

- Харкевич А.А. Спектры и анализ. — М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1962. — 236 с.

- ГОСТ 51320-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний технических средств — источников индустриальных помех» — М.: Издательство Стандартов, 2000. — 39 с.

- ГОСТ Р 51319-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы для измерения индустриальных радиопомех. Технические требования и методы испытаний». — М.: Издательство Стандартов, 2000. — 57 с.

- ГОСТ Р 51318.16.1.1-2007 «Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров индустриальных радиопомех и методы измерений. Часть 1-1. Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости. Приборы для измерения индустриальных радиопомех». — М.: Стандартинформ, 2008. — 58 с.

- Алексеев О.В., Головков А.А., Пивоваров И.Ю. и др. Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств. Учебное пособие для вузов. Под ред. Алексеева О.В. — М,: Высшая школа, 2000. — 400 с.

- Кечиев Л.Н., Лемешко Н.В. Виртуальная сертификация радиоэлектронных средств радиоэлектронных средств по уровню помехоэмиссии как средство подготовки к лабораторным испытаниям по электромагнитной совместимости. — Труды НИИР, сборник научных статей / Под ред. Бутенко В.В. — М.: НИИР, 2010, №1. — 
с.57-70.

- Кечиев Л.Н., Лемешко Н.В. Виртуальная сертификация радиоэлектронных средств по уровню помехоэмиссии. Постановка проблемы. — Технологии ЭМС, №2 (33) — М.: ООО Издательский дом «Технология», 2010. — с.3-15.

- Розанов Ю.К., Рябчицкий М.В., Кваснюк А.А. Силовая электроника. — М.: МЭИ, 2009. — 632 с.

- Куско А., Томпсон М. Сети электроснабжения. Методы и средства обеспечения качества электроэнергии. — Пер. с англ. Рабодзея А.Н. — М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2010. — 336 с.

- ГОСТ Р 51317.4.15-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Фликерметр. Технические требования и методы испытаний». — М.: ИПК «Издательство стандартов», 2000. — 13 с.

- Лемешко Н.В. Методы сокращения длительности моделирования измерительных приемников при виртуальных исследованиях в области ЭМС. — Труды НИИР, сборник научных статей / Под ред. Бутенко В.В. — М.: НИИР, 2011, №3. — 
с.63-77.

- Лемешко Н.В. Моделирование и идентификация параметров моделей детекторов измерительных приемников. — Труды НИИР, сборник научных статей / Под ред. Бутенко В.В. — М.: НИИР, 2010, №4. — с.47-62.

- Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники. Т.1. — Пер. с англ. под ред. Гальперина М.В. — М.:Мир, 1984. — 598 с.

# Приложение 1. Текст описания модели фликерметра и узлов для отладки на входном языке WinSPICE

1. Текст описания модели полосового фильтра с граничными частотами полосы пропускания 0,05 и 35 Гц для получения амплитудно-частотной характеристики.

weter

Vin 1 0 AC 1

R11 1 2 1E3

R21 2 3 1E3

C21 3 0 4.547E-6

C11 2 4 4.547E-6

E11 4 0 3 5 1E7

R31 4 5 68

R41 5 0 1E3

E21 6 0 4 0 1

R12 6 7 1E3

R22 7 8 1E3

C22 8 0 4.547E-6

C12 7 9 4.547E-6

E12 9 0 8 10 1E7

R32 9 10 586

R42 10 0 1E3

E22 11 0 9 0 1

R13 11 12 1E3

R23 12 13 1E3

C23 13 0 4.547E-6

C13 12 14 4.547E-6

E13 14 0 13 15 1E7

R33 14 15 1483

R43 15 0 1E3

E23 16 0 14 0 0.2377655

Cfnh 16 17 1

Rfnch 17 0 3.1832

.AC DEC 1000 1E-3 70

.PLOT AC VDB(17)

2. Текст описания модели полосового фильтра с центральной частотой 8,8 Гц для получения амплитудно-частотной характеристики.

weter

Vin 1 0 AC 1

*Первый резонатор

R1 1 2 10

L1 2 3 0.196

C1 3 0 1.542E-3

*Второй резонатор

E2 4 0 3 0 1

R2 4 5 10

L2 5 6 0.0688

C2 6 0 0.0137

*Отдельная индуктивность

G3 7 0 6 0 1

L3 7 0 0.03039

*Дополнительная цепь

E4_1 8 0 7 0 1

G4 10 0 8 0 1

L4 10 0 6.981E-2

E4_2 9 8 10 0 1

R4 9 0 1000

.AC LIN 1000 0.01 50

.PLOT AC V(9)

3. Текст описания блоков 1 – 4 фликерметра без  семы приведения входного напряжения к нормированному уровню

sborka flirkermetr

*Источник, задающий течение времени для входного сигнала

Vd 100 0 PWL(0 0 100 100)

Rvd 100 0 1000

Bin 1 0 v=sin(6.283*50*V(100))*(1+0.5*0.0089*sin(6.283*V(100)*23))

Rvch 1 0 1000

*Дообавить приведение к нормированному уровню!

B1 5 0 V=V(1)

RB1 5 0 1000

*Квадратичный демодулятор

Rc 5 d1 80

S1 d1 d2 5 d2 switch1

Cdet d2 0 1E-6

S2 d2 d3 d2 5 switch1

Rd d3 0 1E6

Bdd d4 0 V=(V(d2))^2

Rdd d4 0 1000

*Фильтр Баттерворта 6-ого порядка и ФНЧ

X1 d4 7 filtr1

*Взвешивающий фильтр

X2 7 8 filtr2

*Устройство квадратичной обработки

B2 9 0 V=V(8)*V(8)*3.656257E5

RB2 9 0 1000

*Сглаживающий НЧ-фильтр

Rnch 9 10 0.3

Cnch 10 0 1

*Описание подсхем

.subckt filtr1 in out

R11 in 2 1E3

R21 2 3 1E3

*Rd 3 0 1E10

C21 3 0 4.547E-6

C11 2 4 4.547E-6

E11 4 0 3 5 1E7

R31 4 5 68

R41 5 0 1E3

E21 6 0 4 0 1

R12 6 7 1E3

R22 7 8 1E3

C22 8 0 4.547E-6

C12 7 9 4.547E-6

E12 9 0 8 10 1E7

R32 9 10 586

R42 10 0 1E3

E22 11 0 9 0 1

R13 11 12 1E3

R23 12 13 1E3

C23 13 0 4.547E-6

C13 12 14 4.547E-6

E13 14 0 13 15 1E7

R33 14 15 1483

R43 15 0 1E3

E23 16 0 14 0 0.2377655

Cfnh 16 17 1

Rfnch 17 0 3.1832

Eout out 0 17 0 1

Rouv out 0 1000

.ends filtr1

.subckt filtr2 in out

*Первый резонатор

R1 in 2 10

L1 2 3 0.196

C1 3 0 1.542E-3

*второй резонатор

E2 4 0 3 0 1

R2 4 5 10

L2 5 6 0.0688

C2 6 0 0.0137

*Отдельная индуктивность

G3 7 0 6 0 1

L3 7 0 0.03039

*Долнительная цепь

E4_1 8 0 7 0 1

G4 10 0 8 0 1

L4 10 0 6.981E-2

E4_2 out 8 10 0 1

R4 out 0 1000

.ends filtr2

*Описание модели ключа в квадратичном демодуляторе

.model switch1 sw(RON=1E-4 ROFF=1E9 VON=0 VOFF=0)

.TRAN 1E-5 30 28

.PLOT TRAN v(d2) V(d4)

.PLOT TRAN V(10)

# Приложение 2. Расчеты на MathCAD 14

Расчет амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик для взвешивающего фильтра с центральной частотой 8,8 Гц