Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»

Московский институт электроники и математики Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики"

- Факультет электроники и телекоммуникаций

###### Кафедра радиоэлектроники и телекоммуникаций

###### ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

(дипломный проект)

На тему «Метод фазосдвигающей интерферометрии для исследования качества оптических деталей»

Студент группы № ЭП-91

Бабенко Т.Н.

Руководитель ВКР

начальник отдела Азарова В.В.

Консультант

начальник лаборатории Сидорюк О.Е.

Консультант

инженер 1 кат. Голяева А.Ю.

Москва, 2013

Аннотация

В настоящее время ко всем оптическим деталям предъявляются высочайшие требования качества прецизионных поверхностей, контроль которых необходимо вести непрерывно. Контроль отклонения от плоскостности и качество внутреннего объема оптических деталей для сборки датчиков лазерных гироскопов является одним из ключевых фактором современного производства. В данной работе рассмотрены возможности фазосдвигающего интерференционного метрологического метода контроля качества прецизионных поверхностей. Рассмотрено устройство, принцип работы и программное обеспечение модернизированного на предприятии интерферометра Физо.

Оглавление

- Введение	5

- Обзор литературы	7

- Интерферометрия	7

- Принципы измерений с помощью интерференционных     приборов	10

- Метод фазосдвигающей интерферометрии

Описание прибора лазерного интерферометра Физо с фазовой разверткой (схема)	20

3.1 Применение метода фазосдвигающей интерферометрии для исследования оптического контакта	22

Способы измерения формы оптических деталей	25

- Визуальный контроль плоскостности оптических деталей	25

- Методика исследования профиля полированных поверхностей посредством компьютерного анализа	27

- Метод фазосдвигающей интерферометрии для исследования профиля прецизионных поверхностей оптических деталей	29

  - Применение метода фазосдвигающей интерферометрии для  исследования свильности материалов

- Современные стандартизованные методики регистрации свилей и контроль бессвильности оптических деталей.	31

- Особенности контроля свильности в прозрачной     стеклокерамике	36

- Метод фазосдвигающей интерферометрии для исследования свильности деталей из стеклокерамики	37

- Результаты экспериментальных измерений и их анализ

  - Результаты измерения формы поверхностей	39

  - Результаты исследования свилей в деталях из ситалла             СО-115М	47

- Выводы 	51

- Раздел по безопасности жизнедеятельности	52

  - Пожарная безопасность	53

  - Микроклимат	56

  - Освещенность в рабочей зоне	59

- Экологическая часть

  - Физиологический эффект	63

Воздействие лазерного излучения на глаза	64

Воздействие лазерного излучения на кожу	67

7.2 Классы опасности лазерного излучения	68

- Экономическая часть	71

- Заключение	74

- Список использованной литературы	75

1. Введение

В настоящее время среди оптических и электронных приборов огромным спросом пользуются лазерные приборы и устройства. Приборы на основе лазеров условно можно поделить на два типа по требуемым свойствам их излучения. В таких областях применения как медицина, машиностроение, обработка материалов и химическая, энергетическая и военная промышленности важными характеристиками излучения являются высокая яркость и мощность. При создании лазерной информационной, метрологической аппаратуры, приборов связи, контроля и анализа сред важными свойствами являются монохроматичность, когерентность и малая мощность излучения.

При разработке и производстве залогом точности и износостойкости функционирования лазерного оборудования является изготовление прецизионных элементов лазеров. Конструкционным материалом при создании лазерного гироскопа (ЛГ) является стеклокерамика с низкими значениями температурных коэффициентов линейного расширения (ТКЛР), изготовляемая из стеклокристаллических материалов, полученных путем объемной кристаллизации. При изготовлении оптических деталей для ЛГ повышаются требования к использованным композитам и общему состоянию поверхности, что требует более точного измерения физико-химических свойств материала и оптического производственного контроля детали.

При контроле оптических деталей ЛГ неприменимы многие методы, используемые в макроскопических масштабах, так как отклонение рабочей поверхности детали на уровне нескольких микрометров может привести к полной негодности детали. Поэтому важным вопросом является создание прецизионных и неразрушающих методов контроля качества оптических деталей. Так же остается открытым вопрос об однородности материала внутри заданного объема детали в виду неточности существующих методов измерения и классификаций качества однородности деталей. В настоящее время при данном уровне развития лазерного оборудования и приборов на основе лазеров возможно получение информации о состоянии прецизионных оптических деталей в трехмерном виде с достаточно высокой точностью.

Полированные поверхности оптических деталей наиболее рационально измерять бесконтактными оптическими способами, среди которых различают методы, основанные на законах геометрической оптики (теневые, автоколлимационные) и методы, использующие волновые свойства света (интерференционные).

Получение информации о качестве оптической детали возможно без непосредственного физического контакта со значительного расстояния. Основные принципы интерферометрии были выведены около века назад. Так, например, существует класс приборов называемые интерферометрами, использующие картины интерференции при наложении лучей для получения информации о пришедшем свете. Возможность компьютерной обработки полученной информации повышает точность интерпретации данных в отличие от визуального метода контроля. Интерферометры имеют разнообразные конструкции, методы и области применения.

2. Обзор литературы

Интерферометрия

Интерферометрия – метод визуализации процессов и явлений, а также измерения физических величин, основанный на явлении интерференции волн. Интерферометрия позволяет измерять с высокой точностью очень маленькие и очень большие расстояния и толщины, показатель преломления в объекте, а также другие связанные с ним физические и химические величины.

Интерференционные методы основаны на измерении разности фаз или разности длин оптических путей двух волн. Из-за разности фаз деформированного волнового фронта по отношению к сравнительному волновому фронту в результате интерференции происходит изменение интенсивности излучения и, таким образом, структура волнового фронта становится видимой.

Интерференция является наиболее ярким проявлением волновой природы света. Она заключается в пространственном перераспределении объемной плотности энергии в области наложения двух или нескольких волн.

Интерференция

Интерференция – явление образования чередующихся полос усиления и ослабления интенсивности света, наблюдаемое при наложении друг на друга двух или более световых пучков. Интенсивность света в области перекрывания пучков имеет характер чередующихся светлых и темных полос, причем в максимумах интенсивность больше, а в минимумах меньше суммы интенсивностей пучков. Частным случаем явлением интерференции является стоячая волна, образованная при наложении отраженной волны на падающую волну, в ней наблюдаются пучности и узлы, максимума и минимумы интенсивности соответственно.

Существенный прогресс в истолковании явления интерференции произошел благодаря выдающимся физикам XIX века, юркие представители - Френель, Юнг.

Основным условием, при котором волны могут интерферировать – это одинаковая частота и  их согласованность по фазе. Результат интерференции определяется разностью фаз интерферирующих волн в месте наблюдения, а эта последняя зависит от начальной разности фаз волн, а также от разности расстояний, отделяющих точку наблюдения от источников каждой из волн.

Для появления минимума интенсивности волн в какой-то точке пространства необходимо, чтобы в этой точке складываемые волны постоянно (длительное время волны находились бы точно в противофазе, когда разность их фаз оставалась бы постоянной и была равна π) гасили друг друга.

Рассмотрим однородную и изотропную среду в которой два точечных источника возбуждают сферические синусоидальные волны s1 и S2 , при их наложении в некоторой точке М.

s1 = A sin (ωt-kx1+φ1)

s2 = A sin (ωt-kx2+φ2)

здесь х1 и х2 - расстояния от источников волн до точки пространства, в которой мы наблюдаем результат наложения. Квадрат амплитуды результирующей волны (пропорциональный интенсивности волны) выражается:

I ~ A2 = a12+ a22+2a1 a2cos (2πm) = (a1 – a2)2 + 4a1 a2cos2πm.

Максимум этого выражения есть 4A2, минимум - 0; всё зависит от разности начальных фаз и от так называемой разности хода волн:

Δ = x1-x2

Из этого выражения следует, что интерференционный максимум (светлая полоса) достигается в тех точках пространства, в которых Δ = mλ (m = 0, ±1, ±2, ...). При этом Imax = (a1 + a2)2 > I1 + I2. Интерференционный минимум (темная полоса) достигается при Δ = mλ + λ / 2. Минимальное значение интенсивности Imin = (a1 – a2)2 < I1 + I2.

Когерентность

Итак, необходимым условием интерференции волн является их когерентность, т.е. согласованное протекание во времени и пространстве нескольких колебательных или волновых процессов. Этому условию удовлетворяют монохроматические волны – неограниченные в пространстве волны одной определенной и строго постоянной частоты. Так как ни один реальный источник не дает строго монохроматического света, то волны, излучаемые любыми независимыми источниками света, всегда некогерентны. Спектр частот реальной волны имеет конечную ширину. Если в какой-то момент времени волны были в фазе, через некоторое время   разность фаз будет уже равна π (волны в противофазе). Такую волну можно приближенно считать монохроматической только в течение времени

Δt<<τког=π/Δω  – время когерентности немонохроматической волны.

За промежуток времени τког разность фаз колебаний изменится на π.

Время когерентности – время, по истечении которого разность фаз волны в некоторой, но одной и той же точке пространства  изменяется на π.

Волна с циклической частотой ω и фазовой скоростью   распространяется за это время на расстояние

lког = υτког = πυ/Δω

где lког  – длина когерентности (длина гармонического цуга, образующегося в процессе излучения одного атома) – расстояние между точками, разность фаз в которых π.

Таким образом, длина когерентности есть расстояние, при прохождении которого две или несколько волн утрачивают когерентность. Отсюда следует, что наблюдение интерференции света возможно лишь при оптических разностях хода, которые меньше длины когерентности для используемого источника света.

Чем ближе волна к монохроматической, тем меньше ширина Δω и тем больше длина когерентности, следовательно, и время когерентности.

Когерентность колебаний, определяемая степенью монохроматичности волн, которая совершаются в одной и той же точке пространства, называется временной когерентностью.

Интерференционная картина не будет наблюдаться, если максимум m-порядка  для λ+Δλ  будет совпадать с минимумом (m+1)-порядка для λ.

Принципы измерений с помощью интерференционных приборов

До изобретения интерферометра волны можно было наблюдать только в какой-либо среде, например жидкости. Впервые попытку поиска среды, в которой распространяется свет, произвел в 1881 г. Майкельсон с помощью изобретенного им интерферометра. Данный опыт привел к исследованиям, проведённым и описанным в конце 19 века Майкельсоном и Морли с более совершенной аппаратурой. Так как «эфир» должен был двигаться со скоростью света, они создали прибор, который должен был зафиксировать это движение. Эксперимент не показал наличие какого-либо движения, но его нулевой результат дал фундамент для развития новых областей науки. Факт того, что невозможно зафиксировать абсолютное движение дал Эйнштейну идею специальной теории относительности, а установка Майкельсона-Морли получила название интерферометра.

В 1890 году Майкельсон после предложения Физо разработал идею астрономических измерений с помощью интерферометра и открыл тонкую структуру спектральных линий. В 1920 году такой интерферометр был построен в обсерватории Маунт-Вильсон, и были проведены измерения диаметров звёзд, подтверждающие идею Физо о том, что свет может быть применён в качестве эталона длины и что интерферометр может быть инструментом метрологических измерений.

С середины XX века развитие интерферометрии набирало обороты, давая возможность использования в различных физических экспериментах. Интерферометры нашли своё применение в таких областях науки и техники, как волоконная оптика, океанография, сейсмология, квантовая механика, ядерная физика, физика элементарных частиц, физика плазмы, дистанционное зондирование. Также было создано немалое количество новых схем интерферометров. [26]

Интерферометр — измерительный прибор, принцип действия которого основан на явлении интерференции. Принцип действия всех интерферометров одинаков, и различаются они лишь методами получения когерентных волн. Пучок света с помощью того или иного устройства пространственно разделяется на два или большее число когерентных пучков, которые проходят различные оптические пути, а затем сводятся вместе. В точке схождения пучков наблюдаются интерференционные максимумы или минимумы. Форма и взаимное расположение интерференционных максимумов и минимумов зависит от способа разделения пучка света на когерентные пучки, от числа интерферирующих пучков, их оптической разности хода, спектрального состава света.

Интерферометры применяются как при точных измерениях длин, в частности в станкостроении и машиностроении, так и для оценки качества оптических поверхностей и проверки оптических систем в целом.

Если поверхность мало отличается от сферы, то ее отклонение от сферы можно измерить путем наложения пробного стекла с ближайшей сферической поверхностью и по распределению интерференционных колец определить действительную форму поверхности и сравнить ее с теоретической. Осуществление этого метода возможно лишь в тех случаях, когда ширина интерференционных колец доступна для измерения их диаметра. Расстояние между интерференционными кольцами зависит не от абсолютной величина отступления асферической поверхности от ближайшей сферы, а от угла воздушного клина, образованного асферической поверхностью и сферой. [28]

Интерферометр Физо является одним из двухлучевых интерферометров, который широко используется в метрологической области в основном для оценки поверхностей оптических деталей и оптических систем. Интерферометр Физо является интерферометром с общим ходом пучков.

Эталон обычно закрепляют совместно с линзой коллиматора и предварительно юстируют так, чтобы изображение точечной диафрагмы, отраженное от поверхности эталона, совпадало с самим предметом. Для устранения света, отраженного от нижней поверхности пробного стекла, ее покрывают просветляющим слоем или эталон изготавливают в форме клина с углом 10-20'. Для наблюдения полос светоделитель помещают вблизи точечной диафрагмы, а контролируемую деталь – под пробным стеклом и регулируют воздушный зазор до получения минимально возможного значения. После этого подвижками контролируемой поверхности уменьшают клиновидность промежутка между деталями, наблюдая за двумя изображениями точечной диафрагмы в плоскости Р и заканчивая процесс юстировки при их совмещении. Помещая глаз в  плоскость Р и фокусируя его на промежуток между деталями, наблюдатель видит интерференционные полосы, возникающие из-за изменения толщины воздушного зазора.

Рис.2.1 Интерферометр Физо с коллимирующей линзой:

1 - монохроматичный источник света; 2 - точечная диафрагма; 3 - светоделитель; 4 - глаз наблюдателя; 5 - коллимирующая линза; 6 - эталонная плоскость; 7 - контролируемая поверхность.

При контроле плоских поверхностей на интерферометре Физо воздушный зазор, как правило, очень мал, общая разность оптического хода не превышает нескольких миллиметров и в качестве источника света может быть использована любая ртутная лампа низкого давления с зеленым фильтром. Правда, в этом случае имеется ограничение на толщину контролируемых по клиновидности стеклянных пластин. Например, в этом случае имеется ограничение на толщину контролируемых по клиновидности стеклянных пластин. Например, пластина толщиной 25 мм эквивалентна 75- мм воздушному зазору между интерферирующими волновыми фронтами, а для ламп указанного типа это значение является, очевидно, предельным. При контроле более толстых пластин контрастность интерференционных полос сильно падает, поскольку лампа не дает резких спектральных линий. Схожая ситуация имеет место при контроле толстых менисков или сферических пробных стекол одним эталоном, так как воздушный зазор в некоторых случаях может быть бóльшим. Указанное ограничение может быть устранено, если применить высокохроматический источник, например лазер. Наиболее подходящим является гелий-неоновый лазер, работающий в одномодовом режиме ТЕМ00 на длине волны 632,8 нм. Используя его, можно получить высококонтрастные полосы Физо при разности хода до 2м и более.

На рис.2.2 представлен интерферометр Физо, в котором в качестве источника света используют гелий-неоновый лазер. Выходящие из лазера лучи проецируются микрообъективом на точечную диафрагму и хорошо скорригированной линзой преобразуются в параллельный пучок. Между объективом коллиматора и точечной диафрагмой помещают светоделитель, для того чтобы полосы можно было наблюдать со стороны.

Рис.2.2 Интерферометр Физо на основе гелий-неонового лазера

Желательно иметь матовый экран для проецирования на него интерференционной картины, так как смотреть непосредственно в прибор при использовании лазерного источника опасно. На данном этапе развития существует цифровая обработка полученного сигнала и возможность построить трехмерную модель, помимо построения двухмерной картины. Плоскости эталона, закрепленного неподвижно, и контролируемой детали установлены так, чтобы создать в схеме автоколлимационный ход лучей. Для обеспечения предварительной юстировки прибора используют экран, на который проецируют два изображения точечного источника от двух отражающих плоских поверхностей. Отрицательную линзу при этом удаляют из хода лучей и регулированием положения контролируемой пластины добиваются совмещения в центре экрана обоих изображений. После этого, возвратив линзу в исходное положение, наблюдают возникающие на экране полосы Физо, число и направление которых можно дополнительно отрегулировать. С помощью второго светоделителя часть пучка можно направить на фотокамеру и получить интерферограмму. Установка должна быть смонтирована на изолированном от вибрации основании. [27]

Принципиальная схема интерферометра Майкельсона изображена на рис.2.3. Пучок света от источника света S0 падает на полупрозрачную посеребренную светоразделительную пластинку P1, где он расщепляется на два луча 1 и 2. Луч 1, продолжая и после прохождения через пластинку P1 распространяться в прежнем направлении, падает на зеркало З1. После отражения от этого зеркала и вторичного отражения от светоразделительной пластинки P1 он распространяется по направлению наблюдения T. Луч 2 после выхода из светоразделительной пластинки достигает зеркала З2, отражается от него назад и через светоразделительную пластинку P1 идет также по направлению наблюдения T.

Легко видеть, что световые волны в лучах 1 и 2, распространяющиеся по направлению наблюдения T, будут иметь между собой разность фаз, при условии, что оптические длины плеч интерферометра не равны друг другу. Плечами интерферометра принято называть расстояния от светоразделительной пластинки до зеркал прибора.

Рис.2.3 Принципиальная схема интерферометрии Майкельсона

Широкое пространственное разделение плеч интерферометра Майкельсона делает его особенно удобным для создания разности фаз между лучами, разность фаз достигается за счет введения в плечи прибора сред с различными показателями преломления.

Наличие двух когерентных лучей 1 и 2 определяет возможность получения интерференционной картины в приборе Майкельсона. Эту картину можно сфотографировать (или наблюдать глазом), если поместить объектив аппарата (глаз) на пути лучей, распространяющихся по направлению Т.

Светоразделительная пластинка P1, имеющая конечную толщину, сама вносит некоторую разность хода для световых волн в лучах 1 и 2, Луч 1, прежде чем пойти по направлению наблюдения, пересекает светоразделительнуо пластинку один раз, а луч 2 - три раза. Для компенсации этой разности хода на пути луча 1 вставлена компенсационная пластинка P2, через которую этот луч пройдет два раза.

Существенной особенностью конструкции рассматриваемого интерферометра является возможность поступательно перемещать зеркало З2, тем самым изменяя длину плеча, соответствующего этому зеркалу.

Перемещения зеркала З2 изменяют разность хода интерферирующих лучей. С измерениями перемещений зеркала связаны все возможности применения интерферометра как оптического измерительного прибора. Этот интерферометр дает возможность производить прямые измерения длин световых волн по сдвигу подвижного зеркала. Поэтому механизм перемещения этого зеркала представляет собой главную механическую деталь всей конструкции прибора. Этот механизм должен обеспечивать такое перемещение зеркала, при котором отражающая поверхность зеркала остается все время параллельной самой себе.

Другое зеркало З1 не может совершать поступательных перемещений, но зато имеются возможности изменять его наклон по отношению к зеркалу З2. В частности, зеркало З1 может быть ориентировано и строго перпендикулярно зеркалу З2. Зеркало З1 мы будем условно называть неподвижным зеркалом.

В самом деле, перемещения зеркала З2 (если зеркало З2 строго перпендикулярно зеркалу З1) изменяют разность хода лучей 1 и 2, не изменяя их направлений. Это значит, что между зеркалами З1 и З2 фактически реализуется плоскопараллельный воздушный слой, толщина которого задается разностью длин плеч интерферометра. Этот слой удобно себе представить, построив изображение зеркала З1 в светоразделительной пластинке P. С помощью такого слоя можно получать локализованные в бесконечности интерференционные картины так называемых полос равного наклона. Очевидно, что в этом случае на зеркала должен падать расходящийся пучок лучей, обеспечивающий широкий набор различных пространственных направлений интерферирующих лучей. Наблюдения интерференционной картины осуществляются в этом случае с помощью зрительной трубы, наведенной на бесконечность.

Локальные искажения прямолинейной формы интерференционных полос от клина, очевидно, бывают связаны с дефектами поверхностей зеркал. Параллельные прямолинейные полосы могут быть получены только при достаточно плоских отражающих поверхностях зеркал.

Интерференцию при большой разности хода можно наблюдать только с помощью источника монохроматического света, или, по крайней мере, с помощью источника света, имеющего линейчатый спектр с редкими и тонкими спектральными линиями. Источник белого света допускает лишь наблюдение нескольких интерференционных полос низкого порядка. Источник белого света, используемый со светофильтром, допускает наблюдение несколько большего числа интерференционных полос.

Получив четкую картину прямолинейных полос равной толщины, надо изменением наклона зеркала З1 предельно расширять эти полосы, что будет соответствовать уменьшению угла клина и приближению зеркал к перпендикулярности. Только в том случае, когда все поле зрения заполнится одноцветной широкой интерференционной полосой, имеет смысл переходить к поискам полос равного наклона. Для этого надо заменить осветительную входную щель прибора матовым стеклом.

Видимые кольца могут быть расположены часто или редко, в зависимости от того, насколько толст воздушный плоскопараллельный слой, образованный зеркалами.

Очевидно, что для изменения диаметров колец надо поступательно перемещать зеркало З2. При уменьшении толщины воздушного слоя диаметр каждого кольца будет уменьшаться. При увеличении толщины этого слоя - кольца будут расширяться. Изменение диаметров колец, без их деформации, возможно только при строго поступательных перемещениях подвижного зеркала. В противном случае кольца будут деформироваться в систему параллельных полос. Тогда после каждого существенного перемещения зеркала З2 надо корректировать форму интерференционных колец легким изменением наклона зеркала.

Традиционные методы анализа качества оптических деталей состоят на основе, например, интерферометра Тваймана-Грина, который получает результаты методом наложения интерференционной картины от исследуемого образца на картину эталона и простого визуального анализа. Где при получении результатов существуют несколько неудобств. Точность техники ограничивается нахождением местоположения центров края и при изменении интенсивности или изменении чувствительности в фотодатчике могут возникнуть ошибки при интерпретации интерференционной картины поверхности. Полученные результаты дают некоторые неточности ввиду того что интерферограммы получаются путем получения картины только в одной плоскости, исключая возможные отклонения по вертикальной оси, давая возможность получения несколько не точной картины ввиду малых габаритов детали.

Интерферометр на базе фазосдвигающего метода имеет свои преимущества. Сканирование происходит в каждой точке исследуемой детали, не усредняя полученные данные, и построение интерферограмм  происходит относительно разности полученной путем сравнения точек. И если получены данные о выходящих из общего случая грубых скачках, то путем анализа можно исключить как артефакт или же дополнением данных увидеть сильное искажение детали.

Работа интерферометра Физо на базе метода сдвига фаз для измерения расстояний, заключается в том, что синусоидально модулированный оптической мощностью лазерный луч направляется на цель. Отслеживается отраженный свет (рассеянный или зеркально отраженный), и фаза модуляции мощности по сравнению с переданным светом. Расстояние определяется по полученной разности фаз. Более высокие частоты модуляции позволяют получить более высокую точность. Изменение фазы путем сдвига можно осуществить путем установки опорной пластины на пьезоэлектрическом актюаторе.

Кроме того, они подходят для целей с рассеянным отражением от шероховатой поверхности. Что касается интерферометра, метод фазового сдвига предполагает неопределенность в отношении расстояния, потому что с увеличением расстояния фаза будет периодически меняться. Однако, периодичность гораздо больше, чем в интерферометре, так как частота модуляции значительно ниже, чем оптическая частота. Неопределенность может быть легко удалена, например, путем измерения с двумя различными частотами модуляции.

При макроскопических измерениях возникают некоторые неточности, но при исследовании оптических деталей в данной работе с малыми размерами самих оптических деталей и расстояний при их измерении полученные результаты дают достаточное представление и точность (хотя требуется точность порядка нескольких микрометров).

Рассматриваемая далее используемая в настоящей работе установка предназначена для измерения профиля полированных поверхностей и оценки качества однородности внутреннего объема оптических деталей. Полная автоматизация процесса измерений и компьютерная обработка их результатов позволяет использовать установку, как при решении исследовательских задач, так и в условиях производства для контроля качества оптических деталей.

В настоящее время интерферометры на основе фазосдвигающего метода работают на He-Ne лазерах в качестве источника. Работа интерферометра на базе фазосдвигающей интерферометрии приведена ниже на двух примерах (в зависимости от исследуемого параметра), а именно на примере измерения параметра профиля полированной поверхности оптической детали и контроль бессвильности в прецизионных деталях, выполненных из прозрачной стеклокерамики.

3. Метод фазосдвигающей интерферометрии

Описание прибора лазерного интерферометра Физо с фазовой разверткой

В работе использовалась установка на основе фазосдвигающего лазерного интерферометра Физо фирмы Zygo. Ее ключевые элементы представлены на схеме, приведенной на Рис.3.1. Прибор отображает, измеряет и обеспечивает структурный поверхностный анализ, не контактируя с исследуемой поверхностью.

He-Ne лазер является источником когерентного излучения для проведения интерферометрических измерений. Используется непрерывный одномодовый ТЕМоо лазер с круговой поляризацией излучения, мощностью до 1 мВт. Включение и выключение лазера производится клавишным выключателем на гранитной плите интерферометра.

Луч He-Ne лазера с помощью коллиматора на базе линз и полупрозрачного зеркала преобразуется в параллельный пучок света, проходящий через опорную пластину и возвратное зеркало, их плоские грани обращенны друг к другу, установлены параллельно и обеспечивают условия интерференции отраженных от них волн.  Изображение интерференционной картины с помощью линзы коллиматора (4) и объектива формируется на экране, который представляет собой шлифованную поверхность оптического стекла и позволяет регистрацию проецируемого изображения с обратной стороны посредством цифровой видеокамеры, сопряженной с компьютером. Пластина экрана выполнена в форме плоского диска и установлена на валу двигателя, приводящего ее во вращение, для усреднения во времени получаемой картины и повышения качества интерферограмм.

Для опорной пластины и возвратного зеркала характерна небольшая клиновидность, обеспечивающая выведение из интерференционных процессов нежелательного влияния нерабочих поверхностей. В пространстве между опорными пластинами располагается исследуемый образец с целью выявления вносимых им искажений плоского волнового фронта. Образец крепится на держателе, позволяющем производить регулировку наклона образца в двух взимноперпендикулярных направлениях. Образец представляет собой пластину с полированными плоскопараллельными гранями.

Опорная пластина интерферометра Физо установлена на пьезоэлектрическом актюаторе, с его помощью можно производить управляемые микроперемещения опорной пластины для выполнения фазовой развертки, в ходе которой специальная компьютерная программа выполняет анализ цифровых изображений интерферограмм, непрерывно регистрируемых видеокамерой. Построение реального профиля поверхности исследуемого образца производится на основе измерения в каждой точке контролируемой детали разности фаз отраженного излучения с использованием метода фазовой развертки, получаемой управляемым пьезоэлектрическим смещением базовой плоскости интерферометра.

Рис.3.1. Принципиальная схема лазерного интерферометра Физо.

1- He-Ne лазер; 2,4- линзы коллиматора, 3- светоделительная пластина (полупрозрачное зеркало); 5- опорная пластина; 6- исследуемый образец; 7- возвратное зеркало; 8- пьезодвигатель; 9- держатель образца; 10- объектив; 11- экран; 12- двигатель;  13- цифровая видеокамера; 14- компьютер с монитором

3.1 Применение метода фазосдвигающей интерферометрии для исследования оптического контакта

В состав лазерного гироскопа входят следующие оптические детали, выполненные из стеклокерамики и подвергаемые процедуре посадки на оптический контакт (ОК): корпуса, подложки/зеркала, диски, ножки.

ОК применяется для устранения отражения и рассеяния света от поверхности раздела сред, а также для получения высокопрочных соединений в оптической технологии.

ОК приводит к высокопрочному сцеплению тел, обусловленному силами взаимодействия между молекулами, адсорбированными из воздуха на контактирующих поверхностях (в случае ОК в воздухе). В прочности ОК существенную роль играет вода, проникающая под действием капиллярных сил в микрошероховатости контактного слоя. С возрастанием её количества прочность ОК на разрыв увеличивается, а сдвиговая — падает. Показатель преломления ОК зависит от показателей преломления приведённых в контакт тел и количества воды в слое. При слабом неравномерном нагревании ОК легко нарушается. Со временем прочность ОК увеличивается, упрочнение происходит за счет перераспределения слоя воды по поверхностям контактируемых деталей, за счет утончения этого связующего слоя, а также за счет микроперемещений элементов поверхности и изменения свойств поверхностного слоя, которые приводят к уменьшению внутренних напряжений в контакте.

Геометрическая толщина ОК зависит от качества обработки соединяемых поверхностей и не является постоянной величиной в пределах всей контактирующей поверхности. Эффективная геометрическая толщина определяется как сумма средних значений высот микронеровностей обеих контактирующих поверхностей. В качестве приближения за эффективную толщину может быть принято среднее значение толщин слоев молекул воды и углеводородов, адсорбированных в ОК. Толщины слоев воды и углеводородов в ОК в нормальных условиях зависят от технологии и факторов изготовления поверхностей, высот микронеровностей контактирующей.

Прочностные свойства ОК определяются силами сцепления, действующими между контактирующими поверхностями. Различают нормальную составляющую определяющую прочность ОК на разрыв, и тангенциальную составляющую определяющую прочность на сдвиг. ОК достаточно стабилен по механическим свойствам, но с течением времени параметры и  имеют тенденцию к небольшому увеличению, предельная величина которого зависит от материала контактирующей пары и качества полировки. После вакуумирования ОК и последующего пребывания его в атмосфере с высокой относительной влажностью увеличивается прочность на разрыв и резко (~ в 3 раза) снижается сдвиговая прочность, что связано с появлением тонкой прослойки воды, образовавшейся между контактирующими поверхностями в результате капиллярного всасывания. Удаляя молекулы углеводородов с поверхности твёрдых тел и пузырьки воздуха из контактного слоя, можно дополнительно увеличить прочность ОК (~ в 2 раза).

В условиях вакуума, когда с поверхности соединяемых твёрдых тел удалены адсорбированные молекулы, прочность ОК определяется ван-дер-ваальсовыми силами, обусловленными перекрыванием флуктуационного электромагнитного поля в отдельных зонах ОК. Для этого случая сила связи взаимодействующих тел определяется через диэлектрические проницаемости веществ, образующих ОК, и веществ, находящихся в зазоре; причём сила сцепления уменьшается пропорционально кубу расстояния между контактирующими поверхностями.

Оптические свойства ОК (отражение, преломление) определяются оптические свойствами контактирующих тел, количеством воды в слое и могут значительно меняться в пределах контакта.

На прочность ОК соединяемых деталей оказывает влияние множество факторов: чистота, шероховатость, неплоскостность соединяемых оптических деталей, различие ТКЛР контактируемых материалов.

Поверхности оптических деталей представляют собой части сферы у линз и сферических зеркал или части плоскости у пластинок, клиньев, призм и плоских зеркал. Такие поверхности могут иметь погрешности как по общей кривизне или плоскости, так и по местным пикам. Допуски на эти погрешности задаются количеством интерференционных колец или полос, или их долей.

На правильность измерения влияют вибрации, воздействующие на точность измерения, а так же температура в помещении.

Рис. 3.2. Контакт выпуклых поверхностей

Взаимодействие выпуклых поверхностей. При большом суммарном отступлении от плоскости в обеих контактирующих поверхностях при малом диаметре ОК силы упругости увеличиваются. Следовательно, для их уменьшения необходимо либо уменьшить высоту шаровых сегментов поверхностей, либо увеличить диаметр контактирующих тел.

Рис. 3.3. Контакт вогнутых поверхностей

Взаимодействие вогнутых поверхностей. Поскольку контактная площадь контактирующих фасок мала, то действие сил упругости аналогично контакту выгнутых поверхностей, будет незначительным. Следовательно, разрушающее напряжение при взаимодействии вогнутых поверхностей должно иметь большую величину, чем при контакте выпуклых.

Видно, что при контакте выпуклых поверхностей силы упругости составляют значительную величину от прочности оптического контакта.

Была установлена практически линейная зависимость прочности ОК от величины неплоскостности соединяемых поверхностей, кроме того, прочность соединения оптических деталей пропорционально увеличивается со временем вследствие уменьшения напряжений, которые возникают из-за отклонений от плоскостности сопрягаемых поверхностей.

При взаимодействии вогнутых поверхностей контактная площадь контактирующих фасок мала, следовательно, действие сил упругости, аналогичное контакту выгнутых поверхностей, будет незначительным. Поэтому разрушающее напряжение при взаимодействии вогнутых поверхностей должно иметь большую величину, чем при контакте выпуклых. Это утверждение было подтверждено экспериментально.

Также была установлена практически линейная зависимость прочности ОК от величины неплоскостности соединяемых поверхностей, кроме того, прочность соединения оптических деталей пропорционально увеличивается со временем вследствие уменьшения напряжений, которые возникают из-за отклонений от плоскостности сопрягаемых поверхностей.

Помимо этого, указываются максимально допустимые значения величины неплоскостности оптических элементов для различных диаметров сопрягаемых деталей. Величины возможных отклонений от плоскостности значительно превышают принятые в оптическом приборостроении. [25]

Способы измерения формы оптических деталей

Визуальный контроль плоскостности оптических деталей

Контроль формы полированных поверхностей на основе визуального анализа интерферометрических картин применялся в оптическом производстве еще на начальных этапах развития и по-прежнему имеет широкое распространение. Модернизации процесса контроля формы полированных поверхностей развиваются в незначительной степени. Так, например, внедряются системы наблюдения на основе цифровых видеокамер. Они облегчают работу оператора, позволяют оперативно создавать базу данных контролируемых изделий. Тем не менее, алгоритм получения числовых характеристик зачастую остается за рамками автоматизации. В соответствии со стандартизованной методикой, общую неплоскостность исследуемой поверхности визуально определяют по изгибу интерференционной полосы в долях полосы N (рис.3.4а). Местные ошибки ΔN поверхности, которые являются нарушением равномерности ее профиля, определяют по изгибу интерференционных полос (рис.3.4б).

Рис.3.4. Определение общей (а) и местной (б) ошибок при визуальном контроле плоскостности полированных элементов

При контроле комплектующих датчиков лазерных гироскопов к оптическим деталям предъявляются высокие требования, ограничивающие значения N и ΔN величинами в диапазоне 0,3... 0,5. Масштаб измеряемых величин приводит к трудностям применения методики. В ряде случаев возможности однозначного разграничения общей и местной ошибок оказываются ограничены. Невозможно определение тех же количественных оценок отдельных, выделенных областей исследуемой детали, хотя практическое значение имеет характеристика именно конкретных зон, предназначенных для соединений посредством оптического контакта.

Поэтому в общей системе контроля оптических деталей для датчиков лазерных гироскопов метод анализа поверхностей по простой интерпретации интерферограмм может рассматриваться в качестве лишь одного из составляющих в системе мер, обеспечивающих качество оптического производства при выпуске приборов. [24]

Методика исследований профиля полированных поверхностей посредством компьютерного анализа цифровых изображений

В настоящей работе [24] исследования оптических элементов производились на интерференционном профилометре производства ОАО «НИИ «Полюс». Принцип построения профилометра соответствует аналогам широкого класса приборов на базе фазосдвигающей интерферометрии. Его основой является интерферометр Физо с фазовой разверткой, которая производится при микроперемещениях опорной пластины, установленной на пьезоэлектрическом двигателе. Компьютерная программа выполняет анализ цифровых изображений интерферограмм, непрерывно регистрируемых CCD видеокамерой, и производит построение на экране компьютера профиля поверхности исследуемого образца.

При линейном смещении базовой плоскости со скоростью V в каждой точке образца (x, y) регистрируемая интенсивность I(x, y, t) является синусоидальной от времени t функцией с определенной амплитудой A(x, y) > 0 и фазой, пропорциональной величине локальной высоты профиля исследуемого образца h(x, y). То есть I(x, y, t)=C(x, y)+A(x, y)cos(2π(Vt+h(x, y))/λ), (1)

где C(x, y) - набор констант, λ - длина волны лазерного интерферометра.

В реальных условиях наблюдаемые функции имеют заметные отклонения от синусоидального характера, что связано с наличием шумов различного характера. Выделить основную гармоническую форму сигнала в каждой точке из записанных данных позволяет применение известных математических методов. Эффективным оказывается метод, основанный на преобразовании Фурье, а также метод среднеквадратичной аппроксимации данных синусоидальными кривыми.

На рис.3.5 представлена типичная картина одной из поверхностей (для установки диска с интерференционным зеркалом) корпуса датчика лазерного гироскопа из стеклокерамики в 3D формате.

Рис. 3.5. Интерфейс программы с 3D изображением профиля поверхности грани корпуса датчика лазерного гироскопа.

Полная числовая характеристика исследуемой поверхности дает возможность вывода целого ряда критериев, формализующих вопросы контроля оптических деталей: амплитудного значения PV (пик-впадина), среднеквадратичного отклонения, радиуса кривизны поверхности и других. Интерфейс компьютерной программы предоставляет возможность выделения отдельных областей образца с целью выявления локальных параметров плоскости, что необходимо при контроле элементов, предназначенных для соединения посредством оптического контакта. [24]

Метод фазосдвигающей интерферометрии при исследовании профиля прецизионных поверхностей оптических деталей

Рассмотрим работу установки при оценке качества состояния поверхности детали.

Рис.3.6. Принципиальная схема контроля параметра неплоскостности посредством лазерного интерферометра Физо. P1-опорная пластина, P2-исследуемый образец.

Рассмотрим отдельно взятые точки А и B в общей интерференционной картине, фиксируемой цифровой видеокамерой. Преобразованный в параллельный пучок света луч He-Ne лазера, проходит через опорную пластину Р1, разделяясь на два синусоидально модулированных луча одинаковых по фазе луча. Луч Еa1 отразившись от возвратного зеркала, возвращается обратно, в то время как луч Еa2 доходит до поверхности образца и, отразившись от исследуемой поверхности, проходя некий оптический путь LA, суммируется с лучом Еa1 в точке А.

Разность фаз, возникающая в точке А вследствие разности хода отраженных волн Ea1 и Ea2, равна

ϕA=2π2LAλ−π

(При расчете помимо геометрической разности хода интерферирующих волн, необходимо учитывать скачок фазы на π, испытываемый волной при отражении от поверхности с большим показателем преломления, чем у окружающего воздуха).

Аналогично в точке В для отраженных волн Eb1 и Eb2:

ϕВ=2π2LВλ−π

Процедура измерений посредством фазосдвигающей интерферометрии предполагает перемещение базовой плоскости P1 с постоянной скоростью. В данном устройстве возможность управляемых микроперемещений опорной пластины (для выполнения фазовой развертки) осуществляются путем установки опорной пластины на пьезоэлектрическом двигателе.

При этом в точках А и B регистрируются сигналы, представляющие собой синусоидальные функции с относительным сдвигом фаз.

ϕA−ϕВ=4πλ(LA−LВ)

Для достаточно близко расположенных (соседних) точек А и B из запаздывания фазы регистрируемых сигналов однозначно можно определить разность оптических путей (LA−LВ). Профиль поверхности исследуемой детали может быть восстановлен при последовательном сравнении фазовых характеристик (при переходе от точки к точке) всей интерференционной картины.

Эта операция выполняется с помощью специальной компьютерной программы, и результат анализа отражается презентацией профиля поверхности исследуемой детали в различных форматах, выбираемых пользователем. В результате на экране формируется интерференционная картина путем перехода от точки к точке и регистрация проецируемого изображения с обратной стороны посредством цифровой видеокамеры, сопряженной с компьютером.

3.2 Применение метода фазосдвигающей интерферометрии для исследования свильности материалов

Современные стандартизованные методики регистрации свилей и контроль бессвильности оптических материалов.

- В настоящее время, несмотря на долгую историю исследований в этой области, не существует, к сожалению,  единой системы классификации свилей и общепринятой методики их контроля. Известны несколько довольно распространенных подходов анализа однородности материалов, отраженных в существующих национальных и международных стандартах. Сами принципы их построения не подвергаются критике.  Разногласия возникают в вопросах детерминации экспериментальных условий, при определении оптимальных параметров измерительных установок, на путях перехода от качественных оценок к количественных характеристикам, при проверке методик калибровки полученных результатов.

Для контроля бессвильности оптических материалов широко применяется метод, основанный на регистрации и анализе теневых картин [5-8]. При этом используются тенеграфические установки различных конструкций, наиболее типичная из которых схематично представлена на Рис.3.7.

Рис.3.7. Схема тенеграфического метода контроля свилей в объеме прозрачных материалов [5,6].

1-  источник света;  2- конденсор; 3- диафрагма; 4- светофильтр; 5- экран; 6- исследуемый образец; 7- держатель образца; 8- цифровая видеокамера; 9- компьютер с монитором

Исследуемый образец (6) освещается пучком света, формируемым с помощью конденсора (2) и диафрагмы (3). В качестве точечного источника излучения (1) служит газоразрядная лампа с близко расположенными электродами. Экран (5) служит для отображения теневой картины образца и последующей ее регистрации с помощью цифровой видеокамеры (8). Оптимальная для восприятия интенсивность падающего на экран излучения выбирается с помощью светофильтра (4). Компьютер с монитором (9) используется для анализа, презентации и хранения данных цифровых изображения. Держатель образца (7) снабжен механическими устройствами его перемещения в трех взаимноперпендикулярных направлениях, а также наклона и поворота образца для получения различных его проекций при тенеграфических исследованиях.

Как видно из описанной схемы, теневая картина образца с объемными неоднородностями получается в условиях расходящегося светового пучка. Это является недостатком проекционной установки, поскольку ограничивает степень максимально достижимой контрастности при исследованиях протяженных деталей. Использование расходящегося пучка не всегда корректно для количественных исследований, так как одинаковые неоднородности образца проявляются по-разному в зависимости от того, в каком месте они находятся.  Преодоление указанного недостатка возможно  посредством увеличения размеров измерительной системы (вплоть до 3 метров вдоль оптической оси  [6]), но это не всегда удобно.  Поэтому для изучения свилей широкое распространение также получили установки с исследованием оптических материалов в параллельных световых пучках [10-12].

На Рис.3.8 представлена схема  прибора, так называемого свилескопа, с реализацией одного из наиболее простых вариантов такого подхода [10].

Рис.3.8. Схема контроля свилей в объеме прозрачных материалов с помощью свилескопа [9]. 1-  источник света;  2- светофильтр; 3- диафрагма; 4, 5- линзы; 6- исследуемый образец; 7- щелевая диафрагма; 8- глаз наблюдателя; 9- держатель образца

Образец (6) закреплен на держателе (7) между линзами (4) и (5) в  параллельном пучке света. При этом источник излучения (1) находится за диафрагмой (3), расположенной в фокусе линзы (4). Глаз наблюдателя (8) находится за щелевой диафрагмой (7), установленной в плоскости проекции изображения диафрагмы  (3). Светофильтр (2) служит для выбора оптимального уровня освещенности при наблюдениях темнопольных изображений локальных оптических неоднородностей в соответствии со стандартными для таких случаев правилами [7].

В иных вариантах подобных теневых приборов визуальное наблюдение заменено использованием цифровой видеокамеры с объективом и согласующей линзой, а вместо диафрагмы применяется подвижная ширма с острым краем, так называемый нож Фуко [12].

Сопоставление достоинств и недостатков средств измерений, рекомендуемых различными стандартизованными методиками на сегодняшний день представляется непростой задачей [8,13]. Исторически так сложилось, что определенное разделение исследователей в подходах к  операции контроля свилей произошло не только по методам, но и установленным критериям оценки экспериментальных результатов в исследованиях качества оптических материалов.

Например, в соответствии с [9] стекла и стеклокристаллические материалы делятся по бессвильности на категории 1-4. Для высших категорий (1 и 2) не допускаются свили, обнаруживаемые при просмотре на установках, градуированных по соответствующим контрольным образцам согласно [5]. К категории 3 (и 3а) отнесены образцы, в которых исключаются потоки свилей, но допускаются одиночные и узловые свили.

Иная классификация материалов должна производиться согласно [10,11] . Как и в [9], стандартизуемые образцы должны быть приведены в соответствие с четырьмя классами : A, B, C и D. К классу A может быть отнесен материал при полном отсутствии свилей, контролируемых по прилагаемой методике. Для образцов более низкой сортности допускается наличие свилей, оговоренных в сравнениях с обязательными при испытаниях контрольными образцами. Данная классификация наравне с оценкой свилей по величине и концентрации  учитывает степень жесткости контроля с точки зрения оптимальности направления их визуализации (как, кстати, и в [6]). И это важно, поскольку изображение свили, зарегистрированное при одном положении образца, может полностью исчезнуть  на экране при его развороте всего на 5о [6].  В обязательности выбора оптимального для контроля положения  есть определенное концептуальное отличие от подхода, изложенного в стандартах, где  в зависимости от числа направлений просмотра отдельно установлены классы бессвильности А и Б [5, 9] или  VS1 и VS2 [6].

А согласно  [14], оптические материалы должны подразделяться на 5 классов при рассмотрении их характеристики на бессвильность. Полностью бессвильные образцы относятся к 5-му классу, в то время как границы между остальными классами установлены в зависимости от относительной доли бездефектных областей (без свилей, дающих искажение волнового фронта 30 нм).  Более строгие рекомендации по классификации материалов   на основании выявленных локальных искажений предписаны в руководстве [6].

В стандартизованных методиках [5,6,9-11,14] логика контроля не ставит на первый план точное измерение локальных искажений волнового фронта и сравнение полученных значений с какой-либо принятой шкалой. Инструментами для количественных оценок  устанавливаются наборы контрольных образцов сравнения (с предельно допустимыми дефектами), которые предназначены для определения пороговых уровней искажений волнового фронта, границ, характерных для соответствующих классов при сертификации оптических материалов по свильности.

В частности, у образцов сравнения, обязательных для контроля согласно [5,9], разность хода, вносимая  в волновой плоский фронт искусственной свилью 1-й категории, составляет 50 нм, а свилью 2-й категории - 100 нм [13]. В стандарте [14] установлен единственный ориентир - свили с соответствующим искажением величиной 30 нм. А наиболее детальная шкала указана в [6]: 10, 15, 30 и 60 нм.

Естественно, отсутствие единой методики и общепринятой шкалы качества оптических материалов с точки зрения свильности затрудняет сопоставление результатов разных исследователей и принятие адекватного решения в производимых оценках. Более того, особенности самих процедур выполнения испытаний могут быть причиной разногласий в итогах испытаний [13].

Есть и еще одно неудобство существующих методик. Сложившиеся традиции в сфере контроля свилей, к сожалению, не предусматривают нормировку их интенсивности (отнесение обусловленных ими искажений волнового фронта к соответствующей толщине образца), как это принято, например, при оценках двулучепреломления в материалах [15]. Действующие нормы количественных оценок изначально складывались в предположении контроля крупных заготовок стекла. Для образцов меньшей толщины необходима более тонкая детализация оценочной шкалы.

Наряду с установившимися правилами существуют попытки создания методик прямых количественных оценок свилей на основе полученных теневых картин. В работе [16] показано, что попытки внесения высокой степени детерминизма в оценку результатов опытов тенеграфического метода в ряде случаев могут оказаться вполне удовлетворительными. Эффективным может быть применение средств математического моделирования при реконструкции фазовых искажений, обусловленных присутствием свилей в объеме исследуемого материала. Тем не менее, при таком подходе остается немало вопросов относительно границ применимости используемых допущений.

Как более плодотворный, видимо, может рассматриваться простой выход из существующей ситуации - переход на прямой метод интерферометрического контроля локальных неоднородностей оптического материала. Если с его помощью производится метрологическая аттестация образцов сравнения, применяемых для определения границ в различных классификациях качества материала, то в ряде случаев целесообразно отказаться от применения теневых методов и набора контрольных образцов (промежуточного и лишнего звена). Конечно, речь не идет о крупногабаритных заготовках или предварительном грубом контроле. В первую очередь, это рационально для анализа относительно тонких деталей с плоскопараллельными полированными гранями.

Таким образом, могут быть достигнуты единство измерений и однозначность оценок качества оптических материалов. По результатам испытаний, без дополнительных процедур, оценка свили может быть определена набором численных параметров: локальным искажением волнового фронта (или его удельным значением, нормированным на единицу длины хода лучей в образце), ее геометрическими размерами, максимальным градиентом показателя преломления и т.д.

Поэтому в настоящей работе для анализа деталей из ситалла марки СО-115М, получения количественных характеристик их свильности использовалась методика фазосдвигающей интерферометрии с построением карт локальных искажений волнового фронта в объеме материала. Отдельные результаты сопоставлялись с данными, полученными тенеграфическим методом.

Особенности контроля свильности в прозрачной стеклокерамике.

Для стеклокристаллических материалов, как правило, характерно наличие более грубых свилей и в больших количествах. В отличие от оптических стекол, для оценки свильности стеклокерамики используется метод контроля величины двулучепреломления, обусловленного механическими напряжениями в области свили [17,18]. Эти значения не могут быть предметом сравнения с данными, получаемыми для оптических стекол с использованием тенеграфических методов.  Тем не менее, они являются важным фактором предварительного отбора материала. Например, в [17] утверждается, что образцы стеклокерамики zerodur с отсутствием свилей, обнаруживающих двулучепреломление, пригодны для анализа на соответствие классам качества, установленным в [14].

В настоящей работе все исследованные образцы были изготовлены из ситалла СО-115М, прошедшего предварительный отбор по двулучепреломлению материала еще на стадии заготовок.

Метод фазосдвигающей интерферометрии для исследования свильности деталей из стеклокерамики

Рассмотрим процесс измерения и исследования качества материала оптических деталей на предмет неравномерности структуры материала. Схема получения данных, на основе которых цифровой обработкой получают результаты измерения на рис. 3.9.

Рис.3.9 Принципиальная схема контроля свильности посредством лазерного интерферометра Физо. P1-опорная пластина, P2-возвратное зеркало.

Рассмотрим отдельно взятые точки А и B. Ввиду малого клина между поверхностями исследуемой детали (рабочей и обратной поверхностями) будем считать их строго параллельными друг другу. Преобразованный в параллельный пучок света луч He-Ne лазера, проходит через опорную пластину Р1, разделяясь светоделительной пластиной на два синусоидально модулированных луча одинаковых по фазе луча. Луч Еa1 отразившись от возвратного зеркала, возвращается обратно, в то время как луч Еa2 доходит до поверхности образца, проходит через деталь толщиной d и показателем преломления nA, отражается от возвратного зеркала и накладывается на луч Еa1 в точке А.

Возникающие в точках А и В вследствие разности хода отраженных волн:

ϕA=2π2(L+d(nA−1))λ−π,

ϕВ=2π2(L+d(nВ−1))λ−π

И в точках А и B регистрируются сигналы, представляющие собой синусоидальные функции с относительным сдвигом фаз.

ϕA−ϕВ=4πλd(nA−nВ)

Для достаточно близко расположенных (соседних) точек А и B из запаздывания фазы регистрируемых сигналов однозначно можно определить разность показателей преломления материала (nA-nB). Полную картину оптических искажений в исследуемой детали можно восстановить при последовательном сравнении фазовых характеристик (при переходе от точки к точке) всей интерференционной картины.

В данной работе эта процедура выполняется специальной компьютерной программой. Полная картина оптических искажений (или вариаций показателя преломления материала) отражается в различных форматах на экране монитора.

4. Результаты экспериментальных измерений и их анализ

4.1 Результаты измерения формы поверхностей

В данной работе рассматривается контроль параметра неплоскостности на примере оптической детали лазерного гироскопа типа диск при помощи интерферометра Физо на базе фазосдвигающей интерферометрии с горизонтальной схемой, анализ полученных данных цифровой, длина волны лазера, входящего в состав установки, 632,8 нм. В интервале от даты получения исходной детали до даты посадки ее на ОК данный тип детали дважды проходит этап контроля параметра неплоскостности (трижды при возникновении спорных ситуаций). Существуют четыре вариации детали типа диск, которые по диаметру и по высоте условно можно разделить на два. Первый тип (013 диск) представляет собой диск диаметром 50 мм и высотой 10мм с шестью сквозными отверстиями под электроды, расположенные по окружности и одно отверстие в центре большего диаметра под штенгель. Второй тип это диск диаметром 45 мм, существенное отличие в том, что диск имеет высоту 3,5 мм на расстоянии 2 мм от края, а оставшаяся поверхность диаметром 41 мм имеет высоту 7,5 мм. В зависимости от расположения отверстий и внутренней конфигурации различают три типа дисков малого диаметра. Двоим из оставшихся трех, аналогично 013 диску, штенгель припаивается в центре, а третий имеет боковой вывод.

Изначально деталь представляет собой диск без каких-либо металлических элементов выполненная из материала ситалл (СО-115М) или клеокерам. Сначала на микроскопах определяется класс оптической чистоты. Следующей операцией является определение параметра неплоскостности. Измерение проводится на интерферометре Физо и построение реального профиля поверхности исследуемого образца производится на основе измерения в каждой точке контролируемой детали разности фаз отраженного излучения с использованием метода фазовой развертки, получаемой управляемым пьезоэлектрическим смещением базовой плоскости интерферометра. В силу чувствительности системы необходимо обеспечить отсутствие сильного влияния вибраций и воздушных потоков во время измерений, исключая возможные искажения интерференционной картины. Ниже наглядно показаны возможные искажения интерференционных полос в сравнении с нормой.

Рис. 4.1 Интерференционная картина при а) наличии вибраций, б) наличии воздушных потоков, в) отсутствие искажений.

В случае исследовании относительно тонких образцов при такой рабочей длине волны возможна  межплоскостная интерференция отражений от противоположных граней исследуемых пластин. Для того чтобы убрать возможность получения некорректного результата измерения, применяются иммерсионные жидкости, наносимые на обратную (не рабочую) поверхность.

Рис. 4.2 Интерференционные картины детали типа ножка а) без иммерсионной жидкости, б) при помощи иммерсионной жидкости

На рис. 4.2 приведен пример интерференционной картины детали без применения иммерсионной жидкости, как видно из рисунка происходит наложение полос в результате даже визуально трудно интерпретировать картину.

Однако при использовании иммерсионной жидкости существует возможность попадания ее на обратную (рабочую) поверхность детали. При удалении жидкости самостоятельно безворсовой салфеткой смоченной эфиросодержащим спиртом можно нанести ущерб качеству состояния поверхности или оставить некоторое количество иммерсионной жидкости на поверхности. Это может уменьшить вероятность посадки на ОК детали в виду наличие царапин или загрязнении поверхности.

Для датчиков лазерных гироскопов актуален вопрос температурной устойчивости соединений посредством оптического контакта, в связи с чем, необходим контроль плоскостности оптических комплектующих в широком температурном диапазоне. Операция по впаиванию в оптическую деталь металлических элементов (электродов и штенгеля) производится при температуре порядка 700ºС и после операции позволяет наблюдать явные отклонения профиля контролируемой поверхности оптической детали из-за того что при пайке на такой температуре материал диска стягивается к металлическим элементам. Появляется внутренняя напряженность. Со временем материал может релаксировать, стремясь к изначальному профилю поверхности. Но все же профиль будет  несколько искажен относительно начального состояния поверхности (рис. 4.3, рис.4.4).  Производился контроль деталей конструкций датчиков лазерных гироскопов, представляющих собой круглые пластины диаметром 45 мм и толщиной 7,5 мм из стеклокерамики (ситалла марки СО-115М) с впаянными в них титановыми электродами и центральным штенгелем (также с титановой втулкой).  Во всех случаях нижняя поверхность оказывается выпуклой, что и следует ожидать из разности коэффициентов термического расширения контактирующих материалов, знака механических напряжений, возникающих в оптическом элементе при остывании затвердевшего припоя.

Рис.4.3 Двухмерное изображение поверхности диска с паянными элементами.

Рис.4.4 Трехмерное изображение поверхности диска с паянными элементами.

Внутреннее кольцо не рассматривается, в виду отличая по высоте относительно внешнего кольца.

После пайки и прохождения контроля по всем параметрам изделие передается на операцию остекловки штенгеля и впаивания лепестка после данной операции производится контроль параметра оптической чистоты и ВП перед сборкой. В случае, когда у изделия параметр неплоскостности был в предельных значениях, он проверяется дополнительный раз после остекловки. Как показывает практика, после проведения процесса, полностью релаксировавшая ножка после остекловки не сильно меняет свое значение, но иногда случается рост параметра, в результате чего изделие на данном этапе бракуется.

Так же рассмотрены реставрационные диски, которые доводились до значения минус по общему показателю неплоскостности, т.е. наполировывали на яму. Имея изначально занижение по высоте после операции по впайки в них металлических элементов и «стягивания» материала вокруг металлических элементов параметры ножки не будут выходить за пределы допустимых (рис. 4.5 и рис. 4.6)

Рис. 4.5 Двухмерное изображение поверхности диска, наполированного на «яму», с паянными элементами.

Рис. 4.5 Трехмерное изображение поверхности диска, наполированного на «яму», с паянными элементами.

Таким образом, при впайке в них металлических элементов профиль, выгибаясь, редко когда доходит до критических значений.

Однако существует вероятность того, что после сборки лазерного гироскопа проведения испытаний с различными температурными режимами уже собранной детали (1 сборка - посадка на ОК), при условии того что диски до операции пайки имели некоторое занижение по параметру неплоскостности выше нормы, они могут нарушить целостность ОК. ОК может нарушиться ввиду того, что со временем деталь стремится к своей первоначальной форме.

Далее после проверки изделие допускается до сборки, там сажается на ОК. На качество посадки влияет чистота поверхности (отсутствие сторонних примесей), оптическая чистота (наличие сколов, царапин, трещин на посадочной поверхности) и неплоскостность (состояние профиля поверхности). Если операция посадки прошла успешно, то далее основной причиной нарушение целостности ок являются термотренировки на предмет стабильной работы без сбоев при различных режимах температур, а так же при давлении. На термических испытаниях есть ряд испытаний, в которых нагрев происходит соразмерно нагреву, производимому при пайке, поэтому изделие может принять форму, которая была сразу после пайки. Диск может выгнуться и сойти с о.к. может выгнуться, а затем снова сесть на о.к. обратно. При нарушении целостности о.к. во внутренний объем прибора запускаются лишние газы, и нарушается заданное давление. Так как при нагреве профиль поверхности меняется, нижняя грань из выпуклой превращается в вогнутую. Для термоциклов характерен гистерезис регистрируемых величин, который воспроизводится при повторных процессах с теми же режимами нагрева и охлаждения. Скорость изменений профиля существенно зависит от температуры и уменьшается при нагреве.

Результаты многократного повтора термоциклов с анализом данных о профиле поверхности прецизионных оптических деталей на основе метода динамической интерферометрии могут стать основой подхода к предсказанию термической усталости паяных соединений, прогнозирования долговечности конструкций в конкретных условиях эксплуатации.

Кроме контролируемых входных параметров в виду неоднородности материала (свилей), существует вероятность натекания по грубым свилям.

Визуально обнаруживаемые свили  отражают локальные неоднородности областей материала, отличающие их составом и структурой от бездефектного объема. В частности, для стеклокерамик с предельно низким тепловым расширение это может являться свидетельством нарушения строгого баланса, необходимого в твердом растворе композита между долей нанокристаллической фазы и остальной стеклообразной массой (соответственно с отрицательным и положительным ТКЛР). Если для стекол негативное влияние свилей, в первую очередь, связано с качеством изображения, формируемого проходящими световыми пучками, то для ситаллов их наличие (при соответствующей интенсивности и концентрации), помимо прочего, сопряжено с возможной опасностью ухудшения локальных теплофизических характеристик.  Поэтому выявление критериев, устанавливающих уровни этого влияния, является важной практической задачей.

Кроме того, объемные неоднородности могут усложнять процесс полировки прецизионных деталей из стеклокерамики, приводить к появлению дефектов обработки при выходе свилей на оптические поверхности. Нельзя, например, отрицать возможность локализации в этих местах условий для образования каналов микротечей в вакуумных приборах из ситалла, полированные детали которых соединяются посредством оптического контакта. Для определения степени такого влияния, установления критического уровня, влияющего на работоспособность изделий из стеклокерамических материалов, необходимо знание  не только концентрации свилей, но и их параметров.

Наконец, уже за рамками рассмотрения конструкционных возможностей материала, свильность ситаллов, в полной аналогии со стеклами, является важным параметром, определяющим особенности оптических явлений при прохождении света через прозрачную деталь. Например, уровень обратного рассеяния подложек интерференционных зеркал может влиять на рабочие характеристики такого прецизионного прибора, как лазерный гироскоп.

Целью исследований настоящей работы являлось уточнение критериев контроля свильности оптических ситаллов, введение в него количественных характеристик посредством использования методик фазосдвигающей интерферометрии с построением карт локальных искажений волнового фронта в объеме материала. Анализу подвергались детали конструкций резонаторов лазерных гироскопов, изготовленные из серийного ситалла марки СО-115М. Образцы представляли собой диски с плоскопараллельными полированными гранями. Рассматривались детали блоков ввода электродов и подложки для интерференционных зеркал.

4.2. Результаты исследования свилей в деталях из ситалла СО-115М

Итогом измерительного процесса является построение для исследуемого образца карты локальных искажений волнового фронта, обусловленных оптической неоднородностью объема материала.

Перед процедурой контроля свильности производилось измерение плоскостности каждой из поверхностей исследуемых деталей на той же установке, однако образец в этом случае располагался на месте задней возвратное зеркало (рис.4.6.), заменяя ее. Задняя поверхность при этом смачивалась иммерсионной жидкостью для устранения ее влияния. Небольшие фазовые сдвиги, связанные с отклонением профиля поверхностей от идеальной плоскости, принимались во внимание в ходе анализа искажений волнового фронта излучения, проходящего через образцы.

Рис.4.6 Интерференционные картины с локальными искажениями в виде свилей а) общая картина, б) выделенная область локализации свилей.

На Рис.4.6 представлены примеры интерферограмм с локальными искажениями, которые обусловлены наличием свилей в объеме материала. Образцом служил один из элементов датчика лазерного гироскопа из серийного ситалла марки СО-115М, диск  блока электродов. Диаметр дисковой детали составлял 45 мм, толщина - 7 мм. Рис. 18а отражает общую картину, в то время как на Рис.18б - увеличенную область с наблюдаемыми неоднородностями. Количественные характеристики обнаруживаемых свилей (при оптимальном наклоне образца) после выполнения всех компьютерных процедур обработки данных фазосдвигающей интерферометрии отражают цветные 2D- карты локальных искажений плоского волнового фронта (Рис.4.7а и 4.7б) и их презентация в 3D- формате (Рис.4.7в). Цветная шкала передает интенсивность локальных искажений.

Рис. 4.7 изображение локальных искажений плоского волнового фронта свильностью  а), б) двухмерное изображение, в) трехмерное изображение.

В измерительной установке излучение дважды проходит исследуемый образец. Но для определенности в характеристике материала все представленные результаты пересчитаны на один проход. Таким образом, в рассматриваемой области отдельные нитевидные свили вносят искажения от 15 до 60 нм. В пересчете на единицу длины это соответствует величинам от 21 до 86 нм/см. Для специальных целей из полученных данных математическими методами без труда могут  быть определены значения крутизны локальных искажений, параметры их пространственной периодичности в потоке свилей и другие характеристики. Не исключено, что такой набор дополнительной информации о качестве материала в условиях производства деталей для прецизионных приборов может оказаться основой для установления не обнаруженных до этого взаимосвязей тонких физических процессов.

Если представленные свили с характерной степенью интенсивности могут быть  зафиксированы традиционным тенеграфическим способом, то для отобранного материала более высокого качества, используемого в производстве подложек зеркал лазерных гироскопов, чувствительности тенеграфического метода оказывается недостаточно.

Рис. 4.8 а) интерферограмма ситалловой подложки с напылением, б) трехмерное изображение результата цифровой обработки полученной интерферограммы.

На  Рис.4.8,а изображена одна из интерферограмм при исследовании ситаловых подложек для интерференционных зеркал. Пример относится уже к готовой детали, т.е. с многослойным покрытием, нанесенным на ее центральную часть. Эти зеркала предназначены для отражения лазерного луча при наклонном (под углом 45о)  падении, поэтому имеют меньший размер  в направлении, перпендикулярном плоскости падения. Диаметр подложки равен 30 мм, ее толщина - 4 мм. Интерферограмма показывает наличие периодической структуры в виде объемной решетки, приводящей к искажениям плоского волнового фронта световой волны.

Результаты фазосдвигающей интерферометрии и численного анализа объема чистой подложки из идентичной заготовки ситалла в 3-D формате представлены на Рис.4.8б. Объемная решетка имеет период около 0.9 мм, а средняя амплитуда периодической модуляции вносимых искажений приблизительно равна 3 нм. У подложек в составе датчиков прецизионных лазерных гироскопов такие возмущения могут приводить к нежелательно повышенному уровню  рассеянию той части лазерного излучения, которая проходит через зеркало [3] .

5. Выводы

В данной работе были изучены следующие возможности интерферометра Физо:

1. Изучены и описаны физические принципы, лежащие в основе интерферометрических измерений.

2. Изучена работа установки и программного обеспечения интерферометра Физо на основе метода фазосдвигающей интерферометрии. Приведены некоторые измерения.

3. Продемонстрированы возможности измерений интерферометром Физо прецизионных поверхностей и внутреннего объема оптических деталей.

4. Описаны возможные ошибки, возникающие при интерферометрических измерениях и последующей обработке данных.

Измерения с помощью интерферометров на базе фазосдвигающей интерферометрии являются перспективным направлением метрологии. Они дают широкие возможности по анализу прецизионных поверхностей, внутреннего объема и возможности контроля направления напыления тонких плёнок. Достижение высокой точности сопряжено с различными ошибками, без исправления которых нельзя говорить о достоверности измерений. Создание эффективных средств борьбы с ошибками и дальнейшее расширение возможностей интерферометрии является важной научной задачей.

6. Раздел по безопасности жизнедеятельности

Охрана труда – система законодательных актов, а также предупредительных и регламентирующих социально-экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, средств и методов, направленных на обеспечение безопасных условий труда (статья 209 Трудового кодекса Российской Федерации N 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года).

Условия труда - совокупность факторов производственной среды, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда (ГОСТ 19605-74).

Условия труда на производстве характеризуются совокупностью факторов производственной среды, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда. Для создания оптимальных условий труда на рабочем месте необходимо, чтобы на предприятии были установлены оптимальные показатели этих условий для того или иного вида производства, состоящие из данных, характеризующих производственную среду.

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме, острому отравлению или другому внезапному резкому ухудшению здоровья или смерти.

  - Пожарная безопасность

В помещениях и на рабочих местах должны соблюдаться правила пожарной безопасности. К работе с электрооборудованием должны допускаться лица, прошедшие инструктаж и проверку знаний правил и инструкций по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности.

По пожарной и взрывопожарной опасности помещения и здания подразделяют на категории А, Б, В, Г, Д (статья 27 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности N 123-ФЗ от 22 июля 2008 года).

| Категории помещения | Характеристика веществ и материалов, находящихся в помещении |
| --- | --- |
| А повышенная взрывопожаро-опасность | Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 градусов Цельсия в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5кПа |
| Б взрывопожаро-опасность | Горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5кПа. |
| В1-В4 пожароопас-ность | Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б. Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку. |
| Г умеренная пожароопас-ность | Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива |
| Д пониженная пожароопас-ность | Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии |

При выполнении данной дипломной работы расчет проводится в помещении, где отсутствуют горючие газы и жидкости, способные взрываться. Поэтому используемое помещение можно отнести к категории Д.

При работе пользователи электроборудования должны соблюдать определенные правила поведения, они должны также обладать навыками пользования средствами пожаротушения и оказания первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях.

Помещения с электрооборудованием должны быть оснащены средствами пожаротушения.

Примерные нормы первичных средств пожаротушения на действующих промышленных предприятиях:

| Помещение, сооружение, установка | Единица измерения, м2 | Углекислотные огнетушители |  | Пенные, химические, возду-шнопенные и жидкостные огнетушители | Аэрозольные и углекисло-тно -бромэтиловые огнету-шители | Порошковые огнетуш ители | Ящик с песком вместимо-стью 0,5; 1; 3 м3 и лопата | Войлок, кошма или асбест | Бочка с водой вместимо-стью не меньше 0,2 м3 и ведро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ручные ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 | Передви жные ОУ-25, ОУ-80, ОУ-400 |  |  |  |  |  |  |
| А, Б, Е | 400-500 | 2 | - | 4 | - | - | 1 | 1 | - |
| В | 500-600 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 2 |
| Г | 600-800 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - |
| Д | 600-800 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Административные и вспомогательные здания и сооружения | 200 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - |

Система мер по предотвращению пожарной ситуации должна содержать правильную эксплуатацию аппаратуры, применение электрооборудования, соответствующего классу пожаро- и взрывоопасных зон; применение технологического процесса и оборудования, удовлетворяющих требованиям электростатической безопасности; устройства молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; регламентацию максимально допустимой температуры нагрева поверхности оборудования и др.

  - Микроклимат в рабочей зоне.

Микроклимат оказывает влияние на самочувствие работников. Поэтому в рабочем помещении необходимо обеспечивать нормальные метеорологические условия. В соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 и ГОСТом 12.1.005-88 (2001) установлено, что наиболее благоприятен климат со следующими параметрами.

Оптимальные нормы для рабочего места:

| период года | Температура, оС | относительная влажность, % | скорость движения воздуха (не более), м/с |
| --- | --- | --- | --- |
| холодный и переходный | 20-23 | 60-40 | 0.2 |
| теплый | 22-25 | 60-40 | 0.2 |

Допустимые нормы для рабочего места

| период года | Температура, оС | относительная влажность (не более), % | скорость движения воздуха (не более), % |
| --- | --- | --- | --- |
| холодный и переходный | 19-25 | 75 | 0.2 |
| теплый | 23-28 | 55(при 28оС) | 0.2-0.5 |

Отклонение от этих параметров создает дискомфорт, вызывает быструю утомляемость работников. Основные средства, поддерживающие микроклимат – отопительная система и система вентиляции. Отопительная система должна компенсировать потерю теплоты через строительные ограждения, а так же нагрев воздуха, поступающего в помещение в холодное время года.

В помещении, где проводился расчет, применяется система водяного отопления в период октябрь-апрель и система кондиционеров в период май-сентябрь.

Вентиляционные системы должны соответствовать нормам, оговоренным в ГОСТе 12.1.005-88 (2001) "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". По имеющимся данным кондиционирование воздуха может повысить производительность труда на 4-10 %. Другой путь обеспечения воздухообмена может быть достигнут установлением в оконных рамах автономных кондиционеров. Режим работы кондиционера должен обеспечить максимально возможное поступление наружного воздуха, но не менее 50% от производительности кондиционера.

В целях исключения влияния на микроклимат солнечной радиации и создания равномерного естественного освещения необходимо предусмотреть для окон солнцезащитные регулируемые устройства, типа жалюзи, расположенные снаружи или в межстекольном пространстве.

Крайне важным фактором является качественный состав воздуха и понятия предельно допустимых концентраций. ПДК ВВ в РЗ – это концентрации, которые при ежедневном 8-ми часовом рабочем дне и в течение всего рабочего стажа не вызывают заболеваний и отклонений состояния здоровья.

Согласно ГОСТ 12.1.007-76 (2007) по степени воздействия на организм вредные вещества подразделяют на четыре класса опасности:

1-й - вещества чрезвычайно опасные;

2-й - вещества высокоопасные;

3-й - вещества умеренно опасные;

4-й - вещества малоопасные.

Таблица: Нормы классов опасностей.

| Наименование показателей | Норма для класса опасности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-го | 2-го | 3-го | 4-го |
| Предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, мг/м3 | Менее 0,1 | 0,1-1,0 | 1,1-10,0 | Более 10,0 |
| Средняя смертельная концентрация в воздухе, мг/м3 | Менее 500 | 500-5000 | 5001-50000 | Более 50000 |

Таблица: ПДК и их нормирование.

| № п/п | Наименование вещества | ПДК, мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ацетон | 200 | 4 |
| 2. | Бензин | 300 | 4 |
| 3. | Медь | 0,5 | 2 |
| 4. | Ртуть и свинец | 0,01 | 1 |
| 5. | Сода – кальценированная | 2 | 3 |
| 6. | Серная кислота | 1 | 1 |
| 7. | Соляная кислота | 2 | 2 |
| 8. | Окись углерода | 20 | 4 |
| 9. | Хлор | 1 | 2 |
| 10. | Едкие щелочи | 0,5 | 2 |
| 11. | Пыль (двуокись кремния) | 1 | 3 |

Содержание кислорода в помещении должно быть в пределах

21-22 об. %. Двуокись углерода не должна превышать 0.1 об.%, озон – 0.1 мг/м3, аммиак - 0.2 мг/м3, хлористый винил – 0.005 мг/м3, формальдегид – 0.003 мг/м3. Концентрация аэроионов должна соответствовать допустимым значениям: для положительных – 400-50000; для отрицательных – 600-50000. Коэффициент униполярности (отношение концентрации аэроионов положительной полярности к концентрации аэроионов отрицательной полярности) должен находиться в пределах от 0.4 до 1 (СанПиН 2.2.4.1294-03).

  - Освещенность в рабочей зоне

Минимальная освещенность рабочей поверхности стола должна быть 100-500 лк. Согласно СНиП 11-4-79 – нормативному документу по искусственному освещению - необходимый коэффициент искусственной освещенности для 3-го разряда зрительных работ 300(400) лк.

Нормы освещенности поверхностей в производственных помещениях

| Характеристика зрительной работы по степени точности | Наименьший размер объекта различения, мм | Подразряд зрительной работы | Освещеность, лк |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при газоразрядных лампах |  | при лампах накаливания |  |
|  |  |  | комбини-рованное освещение | одно общее освещение | комбини-рованное освещение | одно общее освещение |
| Высокая точность | от 0,3 до 0,5 | А | 2000 | 500 | 1500 | 300 |
|  |  | Б | 1000 | 300 | 750 | 200 |
|  |  | В | 750 | 300 | 600 | 200 |
|  |  | Г | 400 | 200 | 400 | 150 |
| Средняя | от 0,5 до 1,0 | А | 750 | 300 | 600 | 200 |
|  |  | Б | 500 | 200 | 500 | 150 |
|  |  | В | 400 | 150 | 400 | 100 |
|  |  | Г | 300 | 150 | 300 | 100 |
| Малая точность | от 1,0 до 5,0 | А | 300 | 200 | 300 | 150 |
|  |  | Б | 200 | 150 | 300 | 100 |
|  |  | В | 200 | 100 | 300 | 50 |
|  |  | Г | 200 | 100 | 300 | 50 |

Величина коэффициента пульсации не должна превышать 10%, для

чего следует применять многоламповые светильники с компенсирующими

ПРА, осуществлять расфазировку светильников при электромонтаже

осветительных установок.

В производственных помещениях используется три вида освещения: естественное, искусственное и смешанное. Искусственное освещение создается с помощью специально сконструированных источников света, при смешанном одновременно используются естественное и искусственное освещения.

Помещения для работы должны иметь естественное и искусственное

освещение. Для снижения перепадов яркости в поле зрения при естественном освещении должны применяться средства солнцезащиты: пленки с металлизированным покрытием, регулируемые жалюзи, светорассеивающие плотные шторы. Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещения следует проводить чистку стекол оконных проемов и светильников не реже двух раз и год и проводить своевременную замену перегоревших ламп.

В условиях производства применяются системы общего; местного и комбинированного искусственного освещения. Общее предназначено для освещения всего помещения, оно может быть равномерным (световой поток распределяется равномерно без учета расположения рабочих мест) и локализованным (при распределении светового потока с учетом расположения рабочих мест). Местное используется для освещения только рабочих поверхностей; оно может быть стационарным и переносным. Комбинированное освещение состоит из общего и местного.

По функциональному назначению искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное и специальное.

Основными требованиями, предъявляемыми к производственному освещению, являются:

•	достаточная освещенность рабочих мест;

•	равномерность во времени и пространстве;

•	отсутствие резких теней и слепящих бликов;

•	комфортность спектрального состава света;

•	минимальность значений тепловыделений и уровня шума, электро- и пожаробезопасность;

•	экономичность;

•	удобство, надежность и простота эксплуатации.

Нормирование искусственного освещения производится по абсолютной величине освещенности в люксах. Величина минимальной освещенности устанавливается для различных источников света и систем освещения в зависимости от условий зрительной работы, которые определяются наименьшим размером объекта размещения на расстоянии не более 0,5 м от глаз работающего, контрастом объекта с фоном и характеристикой фона. В СНиП 11-4-79 значения нормированной освещенности для газоразрядных ламп выше, чем для ламп накаливания, для системы комбинированного освещения - выше, чем для общего, т.е. в нормах заложена тенденция повышения освещенности в случаях; когда ее можно увеличить за счет повышения экономичности установки.

Рекомендуется, чтобы неравномерность освещения - отношение максимальной освещенности к минимальной в пределах рабочей поверхности была не более 3:1.

Для искусственного освещения применяются лампы накаливания и газоразрядные.

Лампы накаливания относятся к источникам света теплового излучения: электрическая энергия превращается в электромагнитную при нагревании нити накаливания до температуры свечения. Эти лампы дают непрерывный спектр излучения, более обогащенный желтыми и красными лучами по сравнению со спектром естественного дневного света. Они просты и надежны в эксплуатации. Недостатками их являются низкая световая отдача (не более 20 лм/Вт), ограниченный срок службы (до 1000 часов), преобладание излучения в желто-красной, части спектра, что искажает цветовое восприятие.

Основные типы: вакуумные (В), газонаполненные смесью аргона и азота (Г), газонаполненные биспиральные криптоновые (БК).

В газоразрядных лампах свет возникает в результате электрического разряда в газах, парах металлов или в их смесях. К ним относятся люминесцентные, в которых внутренняя поверхность трубки покрыта люминофором, (ЛД - дневного света, ЛДЦ - с улучшенной цветопередачей, ЛБ - белого света, ЛХБ - холодно-белого света, ЛТБ - тепло-белого света и др.), дуговые ртутные (ДРЛ), дуговые ртутные с йодидами металлов (ДРИ) и ксеноновые лампы.

Газоразрядные лампы имеют высокую световую отдачу (до 100 лм/Вт) и большой срок службы (10000.... 14000 ч). Газоразрядным лампам присущи некоторые недостатки, к числу которых относится пульсация светового потока. Пульсации оказывают отрицательное влияние на состояние зрительных функций и работоспособность человека. Значительную опасность при использовании газоразрядных ламп представляет так называемый стробоскопический эффект, который обусловлен пульсацией светового потока и зрительной инерцией; он создает травмоопасную ситуацию, увеличивает вероятность ошибок.

Для перераспределения светового потока от источника искусственного света используются приборы, называемые светильниками. Светильник состоит из лампы и аркатуры. Основными светотехническими характеристиками светильников являются кривые силы света, соотношения потоков, излучаемых в нижнюю и верхнюю полусферы, к.п.д. и защитный угол.

Выбор светильников производится с учетом требований: светотехнических, экономических, связанных с параметрами среды, эстетических. Серьезное значение имеет создание достаточной яркости потолков и стен помещения. Например, в общественных зданиях (поверхности стен и потолка имеют высокий коэффициент отражения) следует применять светильники, излучающие в верхнюю полусферу не менее 15% своего потока.

7. Экологическая часть

- 7.1 Физиологические эффекты при воздействии лазерного излучения на человека

Непосредственное воздействие на человека оказывает лазерное излучение любой длины волны, однако в связи со спектральными особенностями поражаемых органов и различными предельно допустимыми дозами облучения обычно различают воздействие на глаза и кожные покровы человека.

Согласно ГОСТ 12.1.040-83 (96) выработана классификация опасных и вредных производственных факторов по степени опасности генерируемого излучения при эксплуатации лазеров (лазерных установок).

По причине таких свойств как возможность формирования узких пучков излучения, высокая плотность излучаемых колебаний и монохроматичность лазеры имеют широкое применение в промышленности. Диапазон длин волн, излучаемых лазерами, охватывает видимый спектр и распространяется в инфракрасную и ультрафиолетовую области. Чаще всего используются лазеры с длинами волн 0,49 - 0,51; 0,53 - 0,63; 0,694; 1,06; 10,6 мкм.

- Биологические эффекты, возникающие при воздействии лазерного излучения на организм человека, делятся на две группы:

- 1)	Первичные эффекты - органические изменения, возникающие непосредственно в облучаемых тканях;

2)	Вторичные эффекты - неспецифические изменения, появляющиеся в организме в ответ на облучение.

Зеркально отраженное излучение опасно в той же мере, что и прямое. Излучение лазера, выходящее из резонатора, направляется через различные оптические элементы (фильтры, линзы, призмы, светоотделительные пластинки и т.д.) на какую-либо мишень. Все эти элементы в некоторой степени отражают или рассеивают излучение лазеров. Кроме того, зеркально-отраженный луч лазера может многократно зеркально или диффузно отражаться от различных поверхностей.

Степень потенциальной опасности лазерного излучения зависит от мощности источника, длины волны, длительности импульса и чистоты его следования, отражения и рассеяния излучения, окружающих условий.

- Воздействие лазерного излучения на глаза

Глаза являются наиболее уязвимым органом человека, так как обладают способностью фокусировать лазерное излучение. Рассмотрим более подробно, как работает человеческий глаз.

Строение глаза показано на рис. 7.1

Наружная оболочка глаза  определяется склерой. Поверхность ее покрыта очень тонкой прозрачной пленкой - конъюнктивной. В передней части глаза склера переходит в прозрачную для световых лучей роговицу. Позади роговицы находится радужная оболочка. В центре радужной оболочки находится отверстие - зрачок.

Рис 7.1.  Строение глаза человека: 1-луч лазера; 2-зрачок; 3-хрусталик; 4-сетчатка; 5-изображение луча на сетчатке; 6-радужная оболочка; 7-роговица; 8-стекловидное тело.

Оптическая система глаза состоит из хрусталика, роговицы и стекловидного тела. Хрусталик представляет собой двояковыпуклую линзу, кривизна которой может изменяться в зависимости от удаленности рассматриваемого объекта. Хрусталик и стекловидное тело фокусируют изображение рассматриваемого объекта на светочувствительную оболочку глаза - сетчатку.

Глаз человека воспринимает электромагнитное излучение (видимый свет) в диапазоне от 0,4 до 0,78 мкм. Оптическая система глаза способна пропустить свет в более широком диапазоне: от 0,4 до 1,4 мкм. Наибольшая прозрачность глаза, доходящая почти до 100%, лежит в области длин волн от 0,5 до 0,9 мкм (рис. 7.2). Спектральные характеристики глаза определяют способность воздействия на него электромагнитного излучения различных диапазонов.

Рис 7.2. Спектральные характеристики глаза человека: 1-коэффициент пропускания оптической системы глаза; 2-коэффициент поглощения излучения сетчаткой; 3-кривая относительной видимости.

Излучение ультрафиолетового диапазона (6-380 нм) интенсивно поглощается роговицей и хрусталиком глаза и до сетчатки не доходит. Поэтому поражение глаз мощным ультрафиолетовым излечением носит характер поверхностного ожога.

При длине волны 320-400 нм часть энергии проникает в хрусталик и может вызывать в нем нежелательные изменения.

Наибольшее поражение роговицы происходит при длине волны излучения 288 нм, когда происходит резонансное поглощение ультрафиолетового излучения. Пороговая энергия, вызывающая при этом поражение роговицы, составляет около 10-6 Дж/см2.

Излучение видимого диапазона (380-740 нм) свободно проходит через оптическую систему глаза и фокусируется на поверхности сетчатки. При этом за счет фокусировки плотность потока мощности излучения на сетчатке может быть на 4-5 порядков выше, чем на роговице глаза. Поэтому диапазон видимого света является наиболее опасным для глаза с точки зрения лазерного поражения.

Характер поражения сетчатки глаза сфокусированным лазерным излучением определяется плотностью энергии на поверхности сетчатки. При относительно небольших энергиях лазера наблюдается явление “вспышечной слепоты”, когда под действием излучения обесцвечиваются (отбеливаются) зрительные пигменты. При этом глаз на некоторое время теряет способность различать предметы.

При плотности энергии 2 Дж/см происходит ожог сетчатки, чувствительность пораженного места к свету полностью утрачивается. Степень потери зрения глазом зависит от места расположения ожога. Если ожог произошел в периферической части сетчатки, степень потери зрения невелика; при ожоге центральной ямки потеря зрения 70-90%.

Лазерное излучение ближней части инфракрасного диапазона с длинной волны от 0,8 до 1,4 мкм довольно хорошо проходит  через оптическую систему глаза, при этом возможен ожог сетчатки. Поражение глаза излучением этого диапазона имеет такой же характер, как поражение видимым светом, только при несколько больших уровнях мощности, так как коэффициент поглощения излучения сетчатки глаза уменьшается с ростом длины волны. В диапазоне длин волн 1,3-1,7 мкм начинается интенсивное поглощение излучения тканями, содержащими воду, в том числе роговицей, хрусталиком и жидкостью в передней камере глаза, расположенной между роговицей и хрусталиком. Излучение не доходит до сетчатой оболочки, а поглощается роговицей, хрусталиком и радужной оболочкой. Вследствие наличия пигмента радужная оболочка глаза интенсивно поглощает инфракрасное излучение в диапазоне от 0,8 до 1,7 мкм, особенно в интервале длин волн 0,8-1,3 мкм, где роговица практически прозрачна. Поглощение излучения радужной оболочкой приводит к ее термическому ожогу, который происходит при плотности энергии излучения, превышающей 4 Дж/см2. Тепло, выделяющееся при нагревании радужной оболочки, передается соседним тканям, в том числе хрусталику, что приводит к его помутнению. Кроме того, к помутнению хрусталика может привести его нагревание мощным лазерным излучением в диапазоне длин волн 1,2-1,7 мкм.

Инфракрасное излучение с длиной волны более 1,7 мкм полностью поглощается роговицей и в ткани, расположенные глубже, не проникает. Лазерное излучение этого диапазона менее опасно для глаз; возникающее под действием такого излучения поражение глаз носит исключительно поверхностный характер.

Энергия лазерного луча, падающего на глаз, зависит от мощности лазера, размеров лазерного пучка и от диаметра входного окна глаза. В зависимости от освещенности диаметр зрачка изменяется в пределах от 1,6-2 до 7-8 мм. При этом энергия лазерного луча, попадающая в глаз, изменяется в 15-20 раз. Поэтому лазерное излучение представляет большую опасность в затемненных помещениях.

- Воздействие лазерного излучения на кожу

Кожа человека поражается лазерным излучением в значительно меньшей степени, чем глаза, тем не менее ее поражения встречаются довольно часто, так как кожа является практически не защищенным органом человека.

Наиболее сильно действует на кожу излучение ультрафиолетового диапазона. Под действием ультрафиолетового излучения происходит не только нагревание ткани, но так же фотохимические процессы, в частности распад связей, которые типичны для соединений, входящих в состав внутриклеточной структуры.

Относительно небольшие дозы ультрафиолетового облучения вызывают покраснение кожи (эритемный эффект), исчезающее на следующий день. Минимальная эритемная доза составляет для разных людей от 8 до 30 Дж/см2. Максимальный эритемный эффект наблюдается при длине волны излучения 260 нм. Несколько меньшее воздействие оказывают излучения с длинной волны от 270 до 290 нм. Эритемная реакция на излучение с длинной волны более 320 нм невелика, что связано с неспособностью фотонов низкой энергии вызывать фотохимические реакции.

Излучение видимого и инфракрасного диапазона приводит в основном к нагреванию кожи и может привести к ожогам.

Кожа человека достаточно хорошо противостоит непрерывному инфракрасному облучению, так как она способна рассеивать тепло благодаря кровообращению и понижать температуру вследствие испарения влаги с поверхности.

Импульсное излучение и особенно излучение лазеров в режиме модуляции добротности более опасно для кожи, так как тепло не успевает распространиться на соседние ткани.

При воздействии излучения импульсных лазеров с энергией от 3 до 100 Дж на коже возникают кровоизлияния с различной степенью тяжести. Если энергия лазера менее 3 Дж, то структурные изменения в коже не наблюдаются, а происходит нарушение деятельности ферментов, входящих в состав стенок капилляров. Это понижает антимикробную сопротивляемость кожи и повышает ее чувствительность к внешним воздействиям.

Нарушение деятельности ферментов может привести к образованию токсичных веществ, которые, распространяясь по всему организму, ухудшают общее состояние человека.

  - Классы опасности лазерного излучения

Степень воздействия лазерного излучения на оператора зависит от физико-технических характеристик лазера — плотности мощности (энергии излучения), длины волны, времени облучения, длительности и периодичности импульсов, площади облучаемой поверхности.

Биологический эффект лазерного облучения зависит как от вида воздействия излучения на ткани организма (тепловое, фотохимическое), так и от биологических и физико-химических  особенностей самих тканей и органов.

Наиболее опасно лазерное излучение с длиной волны:

3801400 нм — для сетчатки глаза,

180380 нм и свыше 1400 нм — для передних сред глаза (конъюнктивная пленка, склера, роговица),

180105 нм (т.е. во всем рассматриваемом диапазоне) — для кожи.

В соответствии с СанПиН 5804-91 лазерные изделия по степени опасности генерируемого излучения подразделяют на 4 класса.

Определение класса лазера основано на учете его выходной энергии (мощности) и предельно допустимых уровней при однократном воздействии генерируемого излучения.

Лазеры класса 1 безопасны по своей природе (т.е. максимально допустимый уровень облучения не может превышаться ни при каких условиях) или по своей конструкции. Их излучение не представляет опасности при облучении глаз и кожи.

Лазеры класса 2 являются маломощными приборами, которые могут работать в непрерывном или импульсном режиме. Выходная мощность или энергия таких систем ограничена ПДУ для класса 1 при длительности облучения до 0,25 секунд. Для непрерывных лазеров пределом является мощность 1 мВт. К лазерам класса 2 относят такие лазеры, входное излучение которых представляет опасность при облучении глаз и (или) кожи прямым или зеркально отраженным излучением (диффузно отраженное излучение безопасно как для глаз, так и для кожи). Лазеры этого класса не считаются безопасными, хотя для их использования достаточно непосредственного требования безопасности – не попадать под воздействие прямого и зеркального отраженного излучения.

Лазеры класса 3 могут излучать невидимое лазерное излучение с уровнями, не превышающими ПДУ. Непрерывные лазеры не могут превышать мощности 0,5 Вт, а энергетическая экспозиция для импульсных лазеров должна быть менее 105 Дж м-2. У указанных лазеров выходное излучение представляет опасность  при облучении глаз прямым, зеркально отраженным, а также диффузно отраженным излучением на расстоянии 10 см от отражающей поверхности, и (или) при облучении кожи прямым и зеркально отраженным излучением. Этот класс распространяется только на лазеры, генерирующие излучение в видимом и ближнем ИК – диапазонах спектра.

Лазеры класса 4 являются высоко мощными приборами, их выходная мощность превышает ПДУ для класса 3. К лазерам класса 4 относят такие лазеры, которые способны создавать опасное для кожи и глаз диффузное  отражение на расстоянии 10 см от отражающей поверхности.и даже создавать опасность пожара.

Для защиты от лазерного излучения используются:

- оградительные устройства (кожухи, экраны и т.д.)

- устройство сигнализации

- маркировка знаком «лазерная опасность»

- средства индивидуальной защиты (средства защиты глаз и лица: защитные очки, щитки, насадки; средства защиты рук, специальная одежда).

8. Экономическая часть

Средняя месячная зарплата		37 750,00 руб.

Накладные расходы 			191% от фонда оплаты труда (ФОТ)

Отчисления на социальные нужды от ФОТ, %		                    30,2

Стоимость опытного образца лазерного интерферометра Физо составила 3 700 000,00 руб.

В таблице №1 приведен перечень работ и трудоемкость по доработке прибора с целью улучшения эксплуатационных характеристик.

Таблица 1. Трудоемкость работ по доработке интерферометра фирмы «Zygo»

| № | Наименование работы | Квалификация специалиста | Количество чел. * мес. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сборка, монтаж электронных блоков, юстировка и регулировка интерферометра. | Ведущий инженер-конструктор Ведущий инженер Техник | 1х0,25 1х0,25 1х0,25 |
| 2 | Корректировка программного обеспечения блока управления интерферометра | Инженер-программист | 1х0,4 |
| 3 | Разработка и отладка ПО привязки центра тяжести накопленного массива. | Инженер-программист | 1х0,25 |
| 4 | Изготовление и настройка платы источника импульсного лазерного излучения с доработанным лазером. | Ведущий инженер | 1х0,25 |
| 5 | Испытания модернизированного образца высотомера. | Главный конструктор Ведущий инженер | 1х0,25 1х0,25 |

Итого:                          2,15 чел.*мес.

Таким образом, трудоемкость по создания модернизированного интерферометра составляет 2,15 чел.*мес.

При средней зарплате, установленной в «НИИ «Полюс» на 2013г. в размере 37 750,00 руб.

фонд оплаты труда для интерферометра составляет:

37 750,00 х 1,9 = 71 725,00 руб.

Доработка интерферометра по выработанным предложениям осуществлялась  в части:

- Изготовления блока источника лазерного излучения.

- Изготовления оснастки и приспособлений для измерения входных параметров исследуемых деталей.

Для доработки образца потребовались материалы и комплектующие, перечень которых приведен в таблице 2:

Стоимость материалов по состоянию на 20 марта 2013г, по данным из интернета:

Таблица 2. Перечень компонентов для доработки интерферометра

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во, шт. | Стоимость итого с НДС, руб. |
| Объектив GOYO-GMUV 42528C | 1 | 67 440,00 |
| Оптические плиты | 2 | 240 000,00 |
| Пьезоэлектрический актюатор АМП-2-7 | 3 | 4 361,90 |
| He-Ne лазер | 1 | 100 000,00 |
| Линзы из КУ | 2 | 10 000,00 |

Итого:                 421801,00 руб.

Доработка лазерного высотомера ДЛ-5 осуществляется следующими специалистами:

| № п.п. | Наименование должности | Количество чел.*мес. | Месячная Зар.плата (руб.) | Сумма зар.платы (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Главный конструктор Ведущий инженер-конструктор Ведущий инженер Техник Инженер-программист | 1*0,25 1*0,25 1*0,75 1*0,25 1*0,45 | 60 000,00 48 200,00 42 800,00 28 150,00 33 409,00 | 15 000,00 12 050,00 32 100,00 7 037,50 15 034,05 |

Итого                                                2,15 чел.*мес.                            81 221,55 руб.

Себестоимость изделия складывается из затрат на материалы и комплектующие, фонда оплаты труда основного производственного персонала, отчислений на социальные нужды, накладные расходы.

Таблица 3. Структура цены доработки интерферометра

| № п.п. | Наименование статьи | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Затраты на материалы | 421 801,00 |
| 2. | Работы и услуги сторонних организаций | - |
| 3. | Спецоборудование | - |
| 4. | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 81 221,55 |
| 5. | Отчисления на социальные нужды 30,2% от ФОТ | 24 528,90 |
| 6. | Накладные расходы 191% от ФОТ | 115 133,16 |
| 7. | Прочие | - |
| 8. | Себестоимость | 618 155,71 |

Итого:          618 155,71 руб.

Затраты на доработку интерферометра с учетом накладных расходов, принятых в ОАО «НИИ «Полюс» составляют 618 155,71  рублей.

Трудоемкость работ по доработке опытного образца, проведению испытаний модернизированного интерферометра «Zygo», выполняемых собственными силами, оценивается в 2,15 чел х мес., тогда стоимость собственных работ при средней зарплате 37 750,00 руб. (норматив, принятый на 2013г.) составит  81 221,55 рублей (без учета прибыли и стоимости материалов).

Таким образом, стоимость доработки опытного образца (с учетом прибыли) составит:

С=618 155,71+ 81 221,55= 699 377,55   (руб.)

Стоимость опытного образца интерферометра составит:

Соп=3 700 000,00 + 699 377,55 = 4 399 377,55   ( руб.)

9. Заключение

В настоящее время ко всем оптическим деталям для сборки лазерного гироскопа предъявляются высочайшие требования качества прецизионных поверхностей, контроль которых необходимо вести непрерывно. Не смотря на то, что некоторые из видов деталей доводятся на плану, ввиду малых масштабов требуется проверка каждой детали перед передачей на сборку, так как на план возможно попадание какой-либо сторонней частицы. В результате чего поверхности могут быть с рядом дефектов. Проверка всего массива материала перед принятием для дальнейшей обработки не дает полную информацию относительно того какой однородности будут в дальнейшем выточенные детали.

Усовершенствование методики контроля позволит получать более качественные и надежные параметры по измерению качества оптических деталей и уменьшить вероятность попадание сторонних веществ на контролируемые детали и сход с ОК по причине качества детали.

Осуществляя контроль средствами фазосдвигающей интерферометрии можно сделать вывод не только в необходимости ужесточения критериев отбора ситалловых деталей. Улучшение характеристик подложек из ситалла с точки зрения обратного рассеяния можно достичь введением требования оптимальной ориентации фазовой объемной решетки по отношению к положению маски напыления зеркала (т.е. плоскости падения лазерного луча в рабочем состоянии  датчика).

10. Список использованной литературы

- Ch. Ghio, K. Nakajima and J. DeGroote, “Manufacturability study of CLEARCERAM®-Z(T008) compared to other low CTE materials,” Optical Society of America, 2008.

- R. Jedamzik, P. Hartmann. Influence of striae on the homogeneity of the linear thermal expansion coefficient of zerodur. Proceedings of SPIE, Volume 6288 (1) SPIE – Aug 31, 2006.

- В.В.Азарова, В.А.Горшков, , Е.А.Петрухин.   Влияние внешних источников рассеяния на полосу захвата кольцевого He-Ne лазера.

- Азарова В.В., Голяев Ю.Д., Дмитриев В.Г. Кольцевые газовые лазеры с магнитооптическим управлением в лазерной гироскопии. // Квантовая электроника, 30, №2, 2000.

- Стекло оптическое. Метод определения бессвильности. ГОСТ 3521-81. ИПК Издательство стандартов.1998.

- Striae in optical glass. Optical glasses. Schott Technical information. TIE-25. p.1-20. 2006.

- Васильев Л.А. Теневые методы.  М.: Наука, 1968.

- J. S. Stroud. Striae quality grades for optical glass.  Optical Engineering 42(06), pp.1618-1624, 2003.

- Материалы оптические. Параметры. ГОСТ 23136-93. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации. Минск. Издательство стандартов, 1995.

- Military specification, glass, optical. MIL-G-174B. U.S. Dept. of Defense. 1986.

- American national standard for optics and electro-optical instruments - optical glass. ANSI/OEOSC OP3.001-2001. American National Standard Institute. 2001.

- Кишкурно А.А, Краснушкин А. А. , Миалович Г. К. , Мусин Л.Ф., Самохина И. А.,

- Шульженко П. К. Устройство для измерения свильности оптических материалов. Патент № 2303775, 09.02.2006.

- Доладугина В.С. Оценка свильности в оптических стеклах. «Оптический журнал», Том 71, № 12, 2004, c.41-47

- Optics and optical instruments. preparation of drawings for optical elements and systems. Part 4. Material imperfections – Inhomogeneity and striae, International standard ISO 10110-4. 1994

- Материалы оптические. Методы определения двулучепреломления. ГОСТ 3519-91. М. Издательство стандартов. 1992.

- H.Gross, M.Yofmann, R.Jedamzik, P.Hartmann, S.Sinzinger. Measurement and Simulation of Striae in optical Glass. Proc. of SPIE. 2009. v.7389, p. 73891C1-73891C9

- Optical Properties of zerodur. Advanced optics. Schott Technical information. TIE-43. p.1-12. 2007.

- Самуйлов А.В., Румянцев В.В., Молев В.И., Аннушкин С.И.. Физико-химические свойства оптического ситалла СО 115М (АстроситаллR) "Контенант", 2002, N4, с.24-31.

- Greivenkamp J. E. and Bruning J. H. Phase shifting interferometry in Optical Shop Testing. 2nd ed., ed. Malacara D., New York: Wiley, 1992. P.420

- Лансберг Г.С. Оптика. Изд. «Наука», М, 1976.

- Н.И. Калитеевский. Волновая оптика. Изд. «Высшая школа», М,1973.

- А.Н. Захарьевский. Интерферометры. Изд. «Оборонгиз», М, 1952

- Голяева А. Ю., Мануйлович И. С., Сидорюк О. Е., Лобанов П.Ю. Лазерная интерферометрия для анализа сложных поверхностей 2012.

- Н.Р. Запотылько, А.А. Катков, И.Н. Полехин Влияние неплоскостности оптических поверхностей на качество бесклеевого контактного соединения деталей 2010

- Bunch, Bryan H; Alexander Hellemans (April 2004). The history of science and technology. Houghton Mifflin Harcourt. pp. 695

- Оптический производственный контроль, под редакцией Малакары Д.. Изд. «Машиностроение», М, 1985

- В.К. Кирилловский, Е.В. Гаврилов. Оптические измерения, ч.7 Инновационные методы контроля при изготовлении прецизионных асферических поверхностей, учебное пособие, 2009

- Deck L.L. Fourier-transform phase-shifting interferometry// Applied Optics. 2003. Vol. 42. No. 13. pp.2354-2365.

- ГОСТ 8.215-76 . Государственная система обеспечения единства измерений. Пластины плоские стеклянные для интерференционных измерений. Методы и средства поверки.

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 “Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации труда”.

- СанПиН 5804-91“Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров”

- ГОСТ 19605-74 " Организация труда. Основные понятия. Термины и определения"

- статья 209 Трудового кодекса Российской Федерации N 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года

- СанПиН 2.2.4.548-96 "Физические факторы производственной среды гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"

- ГОСТ 12.1.005-88 (2001) " Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"

- ГОСТ 12.1.007-76 (2007) " Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"